Информация для заказа

| Кат. № | Фасовка |
| --- | --- |
| SB 10 260 021 | R1 2х68 мл + R2 2х17 мл |
| SB 10 260 022 | R1 6х68 мл + R2 6х17 мл |

Справка [1, 2]

Аланинаминотрансфераза (AЛAT/AЛT), ранее называвшаяся Глутаматпируваттрансаминазой (GPT) и Аспартатаминотрансфераза (AСAT/AСT), ранее называвшаяся Глутамат-оксалоацетаттрансаминаза (GOT) – наиболее важные представители аминотрансфераз или трансаминаз (группы ферментов катализирующих превращение α-кетокислот в аминокислоты путем переноса аминогрупп).

Значительное повышение AЛT происходит только при болезнях печени, так как это специфичный фермент. Однако, повышение уровня AСT может происходить в связи с повреждением сердечной или скелетных мышц, также как и при повреждении паренхимы печени. Следовательно, параллельное измерение AСT и AЛT применяется для дифференциации повреждения печени от повреждения сердечной или скелетных мышц. Соотношение AСT к AЛT используется для дифференциальной диагностики болезней печени. Соотношение <1 указывает на слабое повреждение печени, тогда как соотношение >1 говорит о множественных, часто хронических заболеваниях печени.

Метод

Оптимизированный УФ тест в соответствии с рекомендациями IFCC (Международная Федерация Клинической Химии и Лабораторной Медицины).

Принцип определения

L-Аспартат + 2-Оксоглутарат

↔ L-Глутамат + Оксалоацетат

Оксалоацетат + НAДH + H+  L-Малат + НAД

Реагенты

Компоненты и их концентрации в реакционной смеси

| R1: | Tрис, ммоль/л (pH 7.15) | 80 |
| --- | --- | --- |
|  | L-Аспартат, ммоль/л | 240 |
|  | MДГ (Малатдегидрогеназа), Е/л | ≥600 |
|  | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа), Е/л | ≥900 |
| R2: | 2-Оксоглутарат, ммоль/л | 12 |
|  | НAДH, ммоль/л | 0,18 |

Стабильность и хранение

Реагенты стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2–8°С, в защищенном от света месте. Не допускать загрязнения. Не замораживать реагенты!

Меры предосторожности

1. В качестве консерванта реагенты содержат азид натрия (0.95 г/л).

Не глотать! Избегать контакта реактивов с кожей и слизистыми.

2. Обычные меры предосторожности, принимаемые при работе с лабораторными реактивами.

Обезвреживание отходов

В соответствии с местными правилами.

Подготовка реагента

Запуск реакции субстратом

Реагенты готовы к использованию.

Запуск реакции образцом

Смешать 4 части реагента 1 с одной частью реагента 2 (например, 20 мл R1 + 5 мл R2) = монореагент

Стабильность монореагента:

| 4 недели | при 2 – 8°C |
| --- | --- |
| 5 дней | при 15–25°C |

Монореагент хранить в темноте!

Необходимые материалы, не включенные в набор

• 0,9% раствор NaCl.

• Общее лабораторное оборудование.

Исследуемые образцы

• Сыворотка

• Гепаринизированная или ЭДТА плазма.

Стабильность:

| 4 дня | при 15–25°C |
| --- | --- |
| 7 дней | при 4–8°C |
| 3 месяца | при -20°C |

Загрязненные образцы хранению не подлежат.

Процедура определения

Адаптации к автоматизированным системам запрашивайте дополнительно

| Длина волны, нм | 340,Hg 334, Hg 365 |
| --- | --- |
| Длина опт. пути, см | 1 |
| Температура, °C | 37 |
| Измерение | относительно воздуха |

Запуск реакции субстратом

| Образец/калибратор, мкл |  | 100 |
| --- | --- | --- |
| Реагент 1, мкл |  | 1000 |
| Перемешать, инкубировать 5 мин, затем добавить: |  |  |
| Реагент 2, мкл |  | 250 |
| Перемешать. Через 1 мин измерить оптическую плотность (А1) и включить секундомер. Измерить оптическую плотность (А2) через 1, 2 и 3 мин. |  |  |

Запуск реакции образцом

| Образец/калибратор, мкл |  | 100 |
| --- | --- | --- |
| Монореагент, мкл |  | 1000 |
| Перемешать. Через 1 мин измерить оптическую плотность (А1) и включить секундомер. Измерить оптическую плотность (А2) через 1,2 и 3 мин. |  |  |

Расчет

По фактору

Из значений оптической плотности вычислить ΔA/мин и умножить на соответствующий фактор из нижеследующей таблицы:

ΔA/мин х фактор = активность АСТ [Е/л].

Запуск реакции субстратом

| 340 нм | 2143 |
| --- | --- |
| 334 нм | 2184 |
| 365 нм | 3971 |

Запуск реакции образцом

| 340 нм | 1745 |
| --- | --- |
| 334 нм | 1780 |
| 365 нм | 3235 |

по калибратору

АСТ [Е/л] =  х Конц. кал. [Е/л]

Калибраторы и контроли

Для калибровки автоматизированных фотометрических систем рекомендуется калибратор TruCal U фирмы DiaSys. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.

|  | Кат. № | Фасовка |
| --- | --- | --- |
| TruCal U | 5 9100 60 10 060 | 1х3 мл |
| TruLab N | 5 9000 60 10 060 | 1х5 мл |
| TruLab P | 5 9050 60 10 060 | 1х5 мл |

Рабочие характеристики

Диапазон измерений

При использовании автоматических анализаторов тест позволяет определять активности АСТ в диапазоне измерений до 700 Е/л.

В ручном режиме измерений тест применяется для определения активности АСТ, соответствующей изменению оптической плотности не более ΔA/мин = 0.16 при 340 и 334 нм или ΔA/мин = 0.08 при 365 нм. Если значение превосходит верхнюю границу диапазона, образец должен быть разведен 1 + 9 изотоническим раствором NaCl (9 г/л) и полученный результат должен быть умножен на 10.

Специфичность/Помехоустойчивость

аскорбиновая кислота до 30 мг/дл, билирубин до 40 мг/дл, липемия до 2000 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа. Присутствие гемоглобина в сыворотке говорит о разрушении эритроцитов с последующим высвобождением АСТ, что безусловно мешает определению истинной концентрации АСТ в образце.

Чувствительность/Пределы определения

Нижний предел определения 2 Е/л.

Воспроизводимость

(t = 37°C, число измерений n = 20)

| Образец | Среднеарифметическое значение, ммоль/л | SD, ммоль/л | CV, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрисерийная |  |  |  |
| Образец 1 | 25.1 | 0.82 | 3.25 |
| Образец 2 | 51.3 | 1.57 | 3.06 |
| Образец 3 | 116 | 0.90 | 0.77 |
| Межсерийная |  |  |  |
| Образец 1 | 25.7 | 1.13 | 4.40 |
| Образец 2 | 48.6 | 0.67 | 1.38 |
| Образец 3 | 115 | 0.80 | 0.69 |

Нормальные величины

•	Женщины, Е/л		<31

•	Мужчины, Е/л		<35

Литература

1.  Thomas L. Alanine aminotransferase (ALT), Aspartate aminotransferase (AST). In: Thomas L, editor. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 55-65.

2. Moss DW, Henderson AR. Clinical enzymology. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders Company; 1999. p. 617-721.

3. Schumann G, Bonora R, Ceriotti F, Fйrard G et al. IFCC primary reference procedure for the measurement of catalytic activity concentrations of enzymes at 37°C. Part 5: Reference procedure for the measurement of catalytic concentration of alanine aminotransferase. Clin Chem Lab Med 2002; 40: 725-733.

4. Guder WG, Zawta B et al. The Quality of Diagnostic Samples. 1st ed. Darmstadt: GIT Verlag; 2001; p. 18-9.

Разрешено к обращению на территории Российской Федерации     РУ № ФСР 2011/11593

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям:  ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2012, ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ ISO 13485-2011

Допущено к обращению на территории Европейского Союза

Авторизованный представитель ЗАО «ДИАКОН-ДС» в ЕС

CE-partner4U

ESDOORNLAAN 13, 3951DB MAARN, THE NETHERLANDS

Изготовитель

ЗАО «ДИАКОН-ДС»

142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а.

По лицензии

«DiaSys Diagnostic Systems GmbH», Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany. Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany.