5.6.1.9 ОШИБКА NR-24- ОШИБКА при использовании компрессора ОПИСАНИЕ: сигнализация срабатывает, когда пошаговое перемещение двигателя не соответствует идентичному перемещению потенциометра PoT1, который контролирует положение компрессора или наоборот. При срабатывании устройства автоматически выполняется проверка управления и движения: если срабатывает сигнализация, дисплей, отображающий силу и высоту давления компрессора, остается выключенным, и компрессор продолжает работать. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ: давление на опорный блок компрессора превышает максимальное блокирующее усилие на валу двигателя. Смещение приводных ремней. Ошибка при измерении с помощью потенциометра PoT, подключенного к плате S563, кондуктометру X7, из-за неисправности или ослабления крепления' Не работают верхний и нижний концевые выключатели. СoNTRoLs: при выключении устройства проверьте ход поршня компрессора на протяжении всего цикла. Ход поршня должен быть постоянным на протяжении всего цикла. С помощью программы Param Image, контроль в разделе ..DIAGNoSlS\CoMPRЕSSoR\I\4ovеmеnt и в разделе «Точки сжатия»''. Проверьте соответствие между запомненными значениями и значениями потенциометра на нижнем и верхнем предельных значениях. Снимите крышки с компрессионной колонны и проверьте правильность подключения потенциометра PoTl. Убедитесь, что шестерни механизма переключения передач не проскальзывают. РЕШЕНИЕ: отрегулируйте потенциометр так, чтобы при включенном компрессоре сопротивление между общим выводом (вывод nт. 3) и выводом 1 составляло 200 Ом +/- 10 Ом. Обратите внимание на новые значения нижнего и верхнего пределов переключения.