Инструкция по замене тангенциального вентилятора на осевой в холодильниках медицинского назначения ХФ-400 и ХК-400.

Инструкция предназначена для специалистов сервисных центров, осуществляющих замену шумовых тангенциальных вентиляторов в составе медицинских холодильных приборов.

Цель: заменить шумовые тангенциальные вентиляторы на осевые вентиляторы F61-10 фирмы MESили ДАВ 658-08 ф. СОАТЭ в холодильниках медицинского назначения ХФ-400-2, ХФ-400-3, ХФ-400-4, ХФ-400-5, ХК-400-1, ХК-400-2.

Порядок действий:

- Снять внутренние дверцы

- Вынуть полки

- Демонтировать корпус датчика, кожух вентилятора, кожух воздуховода, воздуховод.

- Снять крышку. Для этого  открутить три винта, которыми крепится упор задний;снять  упор задний, затем снять крышку.

- Отсоединить провода вентилятора, затем демонтироватьтангенциальный вентилятор с кронштейном.

- Просверлить отверстия во внутреннем шкафу холодильника в соответствии с рис.1

Рис1. Отверстия под осевой вентилятор и кожух.

Отверстия Ø18 и  Ø10 сквозные.

- Установить в отверстия Ø6 бонки инд.272.09-1.2.43.

- В отверстие Ø10 просунуть датчик температуры.

- Закрепить датчик температуры с помощью держателя кабеляк боковой стенке двумя винтами (излишки датчика оставить под верхней стенкой)

- Закрепить кронштейны инд.ИХФ-400.0.0.0.0.05 к верхней стенке шкафа, на кронштейны установить кронштейн вентилятора инд.NF1.5.0.0.0.04. В отверстия кронштейна вентилятора установить  амортизаторы.

- Установить вентилятор в кронштейн вентилятора;на ось  вентилятора установить крыльчаткуØ150 мм.  Вывести провода вентилятора в отверстие Ø18 и соединить с проводами электропроводки. Провод заземления изолировать.

- Установить вставку кожуха инд.ИХФ-400.0.0.0.0.04 и кожух инд.ИХФ-400.0.0.0.04, (закрепив на 4 винта к верхней стенке)

- Закрепить кожух к боковым стенкам, с помощью кронштейнов инд.В38.0.0.0.0.05,  совместив отверстия на кронштейне и кожухе. Кронштейны закрепить к шкафу винтами.

- Неиспользуемые отверстия на задней стенке шкафа заглушить заглушками инд.И48.2.0.0.0.02

- Изменить параметры блока управления.

Войти в режим программирования блока. Чтобы получить доступ к процедуре программирования необходимо выполнить следующие действия:

- убедитесь, что никакая процедура не выполняется и клавиатура разблокирована;

- нажмите кнопку «SET», удерживайте её 4 сек., дисплей покажет “PA”;

- нажмите «SET» и  или , в течение 15 сек. установить “-19”;

- нажмите «SET» или не производите операций в течение 15 сек.;

- нажмите «SET», удерживая 4 сек., дисплей покажет “SP”;

Для выбора параметра:

- нажмите  или ;

Для изменения параметра:

- нажмите «SET»

- установите нужное значение с помощью кнопок  или  в течение 15 сек.;

- нажмите «SET»;

Для завершения процедуры:

- нажмите  или не производите операций в течение 60 сек.

11. Изменить следующие параметры:

| Параметр | Содержание | Необходимо выставить |
| --- | --- | --- |
| CA1 | калибровка датчика температуры холодильной камеры | ХФ-400-2= -3,0 ХФ-400-3= -3,0 |
| r0 | дифференциал рабочей установки | ХФ-400-2 = 1.0 ХФ-400-3 = 1.0 |

Комплектующие необходимые для замены вентилятора:

| Обозначение и наименование комплектующего | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Вентиляторы F61-10 фирмы MES или ДАВ 658-08 ф. СОАТЭ | 1 |
| Амортизатор вентилятора | 2 |
| Крыльчатка вентилятора Ø 150 мм | 1 |
| Бонка инд.272.09-1.2.43 | 12 |
| Кронштейн инд. ИХФ-400.0.0.0.0.05 | 2 |
| Кронштейн вентилятора инд.NF1.5.0.0.0.04 | 1 |
| Втулка инд.128.0.0.0.0.22 | 1 |
| Держатель кабеля AVSАСС 1,5 | 2 |
| Кожух инд.ИХФ-400.0.0.0.0.03ОСО | 1 |
| Вставка кожуха инд. ИХФ-400.0.0.0.0.04 | 1 |
| Кронштейн инд. В38.0.0.0.0.05 | 2 |
| Заглушка инд. И48.2.0.0.0.02 | 20 |