NX “Рабочий лист»

1. «Главное меню» (справа внизу)  - переход к «Главное меню».

2. В главном меню в разделе «Инструменты» кликнуть «Программа обслуживания и настройки конфигурации» - выводится окно запуска

«NX Configuration tool» и через некоторое время окно убирается.

3. В главном меню нажать «Выход из NX» - выводится экран

«NX Service & Configuration Tool» с неактивными разделами:

- «General Configuration»

- «Device Configuration»

- «Security & License Management»

- «Exam Tree Configuration»

- «User Interface Configuration»

И окном «NX Service & Configuration Tool» с разделами:

- «Load Configuration»

Load a configuration from an external file …

Load active configuration

Load minimal configuration – неактивна

- «Other Tasks»

Restore NX configuration

4. Нажимаем «Load active configuration» - выводится окно

«Load active configuration» с полосой загрузки и подписью

«Loading configuration setting».

По окончании загрузки подпись сменяется на «Ready»

5. В окне «Load active configuration» нажимаем «ОК» - окно убирается,

разделы экрана становятся активными.

6. Нажимаем «General Configuration» - выводится подэкран

«General Configuration» с разделами:

- «General Settings»

Configure Site Settings

Configure Workstation Settings

Regional Settings

Predefined lists

Custom markers

- «Workflow Management»

Identification – Examination

Image Presentation

- «Messages»

Пусто

7. Выбираем  «Identification – Examination» -

Выводится окно « Identification» с разделами:

- Examination

Automatic selection  …….      Не активное

- Operator Name

Force operator identification on start exam        Не активное

Link user name to operator name

- Editing Settings

Lock RIS patient demographics

Lock patient demographics on MPPS

Lock patient demographics when archiving  images

-  Days to keep exams on the system     окошко с количеством дней

Central Administration __________________

Store dose and RRAP statistics centrally

1. В окошке устанавливаем количество дней  хранения.   Напр. 80

2. Левый верхний угол – FILE > Close

Поверх окна « Identification» выводится окно

«Close NX Service & Configuration Tool»

Close:

Activate the current configuration settings …

Save the configuration to an external file ….

Close without saving any changes …

Клик на «Activate the current configuration settings …»

Кратковременно появляется окно «Activate configuration»

Затем окно: «Activate configuration –User comments»

В строке «Your name»  ставим цифру    напр. 6

В бланке  «Comments»  ставим цифру    напр. 80

Клик на «Activate»

Появляется окно «Activate configuration»

Клик на «Yes»

Выводится окно«Activate configuration» с полосой загрузки

Затем окно запуска NX  и после загрузки «Рабочий лист».