2. Функции кнопок и переключателей управления.

Для обработки полученного изображения используют некоторые функции обработки изображения. Приведем краткие характеристики функций кнопок и переключателей управления.

ACOUSTIC POWER - функция предназначена для того, чтобы можно было вручную изменить автоматически установленный уровень акустической мощности.

ACQUIRE – функция обеспечивает запись полученного изображения.

ANGLE – функция вводит поправку в вычисленное значение скорости кровотока в соответствии с допплеровским углом (между направлением ультразвукового излучения и направлением кровотока). Используется для вычисления точного значения кровотока. Вы не можете получить коррекцию угла, если значение угла равно 80 градусов или больше, т.к. в этом случае ошибка слишком велика.

BODY MARK – выводит на экран и обеспечивает установку требуемого положения маркера области обследования и маркера датчика. Маркер области обследования плода (fetus mark) имеет функцию поворота для обследования перевернутого плода.

CANCEL – выбирается, когда требуется отменить выполнение выбранной функции или вернутся к выполнению предыдущего действия. Используется, главным образом, при проведении измерений.

CLEAR – Используется для окончания измерений.

COMMENT / ANNOTATION - функция используется для ввода символов (комментария) в текстовую область. Можно выбрать программу предустановок, которая при нажатии кнопки COMMENT будет автоматически активировать либо функцию аннотации (ANNOTATION), либо функцию комментария (COMMENT).

CONTRAST – Функция настраивает контрастность изображения. Уровень контрастности может быть установлен в одно из 16 возможных значений.

CURSOR/B.L.S.- кнопка используется для перемещения или установки курсора и нулевой линии допплеровской спектограммы. Сдвигом нулевой линии можно добиться, чтобы допплеровская спектограмма выводилась на экран без искажения.

DDD - функция обеспечивает одновременный вывод на экран в реальном времени черно-белого В изображения и цветного допплеровского изображения, расположенных на экране рядом друг с другом. При этом В+Flow изображение выводится в правой половине экрана, а В изображение – в левой. После включения режима стоп-кадра можно вывести на экран одно В изображение и использовать функцию поиска (Search), чтобы вывести на экран предыдущее изображение.

DEPTH/RANGE – функция переключает отображаемую на экране глубину изображения. Глубина изображения переключается относительно точки излучения ультразвукового сигнала. Установленное значение глубины сохраняется, даже если режим изображения переключается.

DOP FILTER – функция обеспечивает подавление сильных сигналов в низкочастотной области допплеровского спектра (низкоскоростная область кровотока), которые появляются вследствие пульсации стенок сосудов, сердца и т д. Используется эту функция, когда высокочастотные составляющие кровотока оказываются подавленными, чтобы получить чистое изображение исследуемого кровотока.

Если параметр FILTER CONTROL (D) установлен в значение AUTO, то значение частоты среза может изменяться в пределах от 1 до 12.

Если параметр FILTER CONTROL (D) установлен в значение MANUAL, то значение частоты среза может изменяться следующим образом:

50Гц => 100Гц => 200Гц => 400Гц => 800Гц=> 1600Гц

FOCUS – функция обеспечивает установку областей фокусировки ультразвукового луча для получения наиболее четкого изображения. В В режиме зоны фокусировки на передачу F1…F8 получаются делением максимальной глубины обследования на равные части. Можно установить до 4 последовательных зон фокусировки на передачу. В случае М изображения оптимальная область фокусировки автоматически располагается вблизи центра отображаемой на экране области изображения. Когда М изображение или D изображение в режиме В/* выводится на экран в состоянии стоп-кадра. Все зоны фокусировки выключить не возможно, одна всегда остается включенной.

FRAME RATE – функция обеспечивает автоматическую настройку частоты акустических кадров в режиме цветового картирования (Flow) или энергетического допплера (Power). Соотношение показателей для черно-белого и цветного режимов изображения показано в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Frame Rate | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | -4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность линии (ч-б) | High | High | High | MED | MED | MED | Low | Low | Low |
| Плотность линии (цв.) | High | MED | Low | High | MED | Low | High | MED | Low |

EXT – функция переключает монитор из обычного режима вывода ультразвукового изображения (состояние INT) в режим вывода изображения от внешнего источника, например с видеомагнитофона (VTR), (состояние EXT). Обычно монитор установлен в режим INT.

FREEZE - функция включает режим стоп-кадра ультразвукового изображения. При режиме В изображение переключается в режим стоп кадра по завершении формирования очередной акустической строки, а М и “D” изображения переключаются в режим стоп-кадра немедленно после нажатия кнопки, или М и D изображения переключаются в режим стоп-кадра по завершении формирования полного изображения. Кроме того, «замораживаются» вывод на экран даты, времени, а также прекращается излучение ультразвукового сигнала датчиком.

GAIN – настраивает чувствительность в режимах В, М, D и Flow.

(B GAIN) – ручка управления GAIN настраивает чувствительность в В и М режимах. Чувствительность может быть настроена в пределах от 30 до 90 Дб, и установленное значение выводится на экран.(M/D GAIN) - М режим: функция используется для выполнения дополнительной настройки М изображения после того, как была выполнена настройка чувствительности в В режиме с помощью функции B GAIN.

D режим: используется для настройки интенсивности допплеровской спектограммы.

(FLOW GAIN) – функция настраивает чувствительность цветовой информации на цветном допплеровском изображении.

HARMONIC ECHO – функция включает режим тканевой гармоники, при котором изображение формируется по второй гармонике, на частоте, вдвое превышающей частоту излученного сигнала. Технология тканевой гармоники улучшает диагностические возможности, обеспечивая более чистое изображение с низким уровнем искажений, таких как боковые лепестки и т д.

ID – функция используется для ввода данных о пациенте и вывода этих данных на экран.

IMAGE / FREQ – функция переключает частоту передачи/приема датчика методом перебора 4 возможных значений. Допплеровская частота может быть изменена при использовании допплеровского дисплея или цветного режима изображения. Значение частоты передачи автоматически выводится в нижнем левом углу экрана.

INVERT – функция выполняет горизонтальную (лево/право) инверсию изображения. Если вы выполнили инверсию изображения, то различные маркеры, такие как маркер направления, курсор режимов и т.п., также изменяет свое положение на экране. Центром инверсии является центр изображения. Нельзя инвертировать «D» изображение после включения стоп-кадра.

IP SELECT –обеспечивает выбор определенного сочетания параметров, обеспечивающих настройку условий получения B, M, “D”, “FLOW”,”POWER FLOW”, TDI D, TDI POWER, VOL изображений.

Для В изображения настраиваются параметры: Frame Correlation, Contrast, AGC и Relief.

Для М изображения настраиваются параметры: Contrast, AGC и Relief.

Для D, TDI D изображения: Contrast, Compression Curve (D), Smoothing, Resolution, Image Select (D).

FLOW, POWER FLOW, TDI FLOW, TDI POWER FLOW: Frame Correlation, Smoothing, Image Select (Flow).

Для VOL изображения: Opancity, Gamma (VOL), Contrast, Brightness.

Эта функция обеспечивает установку одного из 8 возможных «уровней», определяющего сочетание значений вышеуказанных параметров. Требуемое значение IP SELECT можно заранее определить в программе предустановок Preset. Нельзя изменять установленное значение IP SELECT в режиме стоп-кадра.

MEASUREMENT - кнопка включает функцию измерений.

MENU – кнопка выводит на экран меню. Чтобы зарегистрировать пункт меню, следуйте процедуре установки.

PRESET – кнопка позволяет выбрать один из определенных заранее вариантов предустановки. Предустановка касается таких параметров прибора, как отображаемые на экране пункты меню, условия получения изображения, и позволяет быстро настроить прибор для проведения определенного типа обследования.

PRINT - кнопка позволяет распечатать изображение на оборудовании, подключенном к прибору.

PROBE – функция обеспечивает выбор для работы ультразвукового датчика в том случае, если к прибору подключены одновременно несколько датчиков.

REC – функция обеспечивает запись изображения на подключенный к прибору видеомагнитофон.

REPORT – эта функция составления отчета позволяет получить результаты обследования в форме таблицы, которая включает результаты проведенных измерений и информацию о пациенте.

REVIEW – функция позволяет просматривать сохраненные ранее изображения.

SAMPLE VOLUME –функция обеспечивает установку контрольного объема. Контрольный объем – это объем, в котором анализируется допплеровский сигнал. После нажатия кнопки SAMPLE VOLUME установленное значение контрольного объема на 5 секунд появляется на экране в области вывода сообщений.

SCAN AREA – функция обеспечивает плавное увеличение и уменьшение области сканирования для получения В изображения. Это позволяет увеличить частоту акустических кадров без уменьшения отображаемой глубины изображения. Если область сканирования меньше максимально возможной, то вы можете перемещать ее влево/вправо с помощью трекбола. Можно изменять масштаб изображения относительно его центра даже после смещения области сканирования.

SELECT – функция выбирает активное изображение, когда на экран выводятся несколько изображений (включен комбинированный режим, например, “B/B”, B/M, B/D и т д).

SEARCH – функция позволяет вывести на экран изображение, сохраненное в кинопетле (функция кинопетли – это функция временного сохранения в памяти прибора изображения, полученного до момента включения стоп-кадра). По найденному изображению можно произвести измерения.

STC – функция настраивает усиление для каждой зоны глубины сканирования. Для управления предназначены 8 движковых резисторов, расположенных в правой верхней части панели управления. Усиление для В и М режимов изменяется одновременно. Число (см), указанное рядом с каждой ручкой STC, обозначает глубину сканирования, которой эта ручка позволяет настроить усиление.

STORE – функция обеспечивает сохранение полученного стоп-кадра или найденного в кинопетле изображения в памяти прибора.

STEER / ROTAT – кнопка поддерживает две функции: Steering Invert (Инверсия отклонения) и Image Rotation (Поворот изображения).

Steering Invert. При обследовании кровотока в артерии с помощью электронного линейного датчика, трудно получить удовлетворительные данные в той части, где направление кровотока перпендикулярно направлению ультразвукового излучения. Функция Steering Invert позволяет изменить направление ультразвукового излучения электронным способом без изменения положения датчика.

Image Rotation. Функция поворачивает изображение на 90°. При повороте изображения поворачиваются и все маркеры касающиеся изображения.

SWEEP SPEED – функция позволяет установить скорость развертки для М и “D” режима. Можно установить время, за которое строка изображения перемещается с правого края экрана в левый. В случае комбинированного режима В/М или В/D время развертки уменьшается до значения, равного приблизительно, 2/3 времени, установленного для М режима. В режиме реального времени эти маркеры выводятся только по верхнему и нижнему краям изображения. Когда включается режим стоп-кадра, маркеры появляются на изображении полностью, обозначая вертикальными линиями фиксированные интервалы времени.

VEL RANGE – функция позволяет увеличить или уменьшить диапазон отображаемых на экране скоростей кровотока. Для импульсного допплеровского режима PW Doppler диапазон скоростей может устанавливаться в пределах от 6,22 до 318,8 см/с.

ZOOM – функция увеличивает или уменьшает часть В изображения. Можно использовать для перемещения отображаемого на экране изображения без изменения его масштаба.

READ ZOOM - функция обеспечивает при нажатии кнопки ZOOM в режиме стоп-кадра увеличение масштаба в 2 раза. Можно перемещать выводимую на экран часть увеличенного вдвое изображения.

1.3.3. Характеристики режимов работы ALOKA SSD-3500.

В – режим – в изображении используется для отображения на экране поперечного сечения тканей в требуемом направлении как изображение среза.

2В КАРТИРОВАНИЕ – функция, которая обеспечивает одновременный вывод на экран двух В изображений из кинопетли в виде В/В изображения. При работе в данном режиме вы можете одновременно выводить на экран изображение систолического и диастолического сердечного цикла на разных половинках экрана, что безусловно очень удобно для проведения некоторых кардиологических измерений, а также наблюдения функционирования сердца.

М – режим – это режим получения ультразвукового изображения по одному направлению выбранному на В изображении. Излучение ультразвукового сигнала в М режиме производится периодически – через определенные промежутки времени. Отраженные от биологических структур эхо-сигналы, полученные после каждого излучения, отображаются на экране в виде вертикальной линии – акустической строки. Акустическая строка, полученная от следующего излучения, выводится на экран правее предыдущей строки. Таким образом, М изображение представляет собой совокупность акустических строк полученных в разные моменты времени.

М режим используется для наблюдения изменения пространственного положения подвижных структур во времени.

В/М режим – это режим одновременного вывода на экран В изображения и М изображения.

D – режим отображает на экране информацию о кровотоке и движении мышц в сердце и кровеносных сосудах. “D” изображение это диаграмма спектрального распределения скоростей кровотока и движущихся структур. Она не является изображением физиологических тканей. “D” изображение иногда называется допплеровской спектограммой.

B/D – режим – это режим, когда на экран одновременно выводится В и “D” изображения. Это позволяет проводить исследование в “D” режиме и одновременно проверять по В изображению, из какой области принимается допплеровский сигнал.

Импульсно-волновой допплеровский режим PW: ультразвуковой сигнал излучается короткими импульсами. Можно получить допплеровскую информацию в любой точке В изображения.

Режим цветового допплеровского картирования FLOW – функция обеспечивает наглядное представление информации о кровотоке в кровеносных сосудах и скорости сокращения сердечной мышцы в реальном времени в В.

FLOW различает приближающиеся к датчику и удаляющиеся от датчика потоки. Ширина области цветного изображения FLOW всегда на дисплее меньше ширины области черно-белого изображения.

POWER FLOW режим – на экран выводится информация в соответствии с интенсивностью допплеровского сигнала. Режим имеет высокую чувствительность, обеспечивая обследование очень медленного кровотока.

Режим TDI (Tissue Doppler Imaging) - предназначен для того, чтобы визуализировать движение мышц сердца и т д. Таким образом, этот режим отличается от обычного допплеровского режима, целью которого является визуализация кровотока.

Режим VOL – формирует и выводит на экран трехмерное изображение в реальном времени методом наложения один на другой нескольких кадров изображений срезов