Приложение 1

Загрузка таблицы АПР.

- Подсоединить пульт РПУ  через  0-модемный кабель и переходник USB-COM к порту ноутбука.

- Включить РПУ.

- Войти в сервисный режим генератора.

- Выбрать  DATA Link.

- Запустить программу Genware32 Console Utilities  на ноутбуке.

- В настройках программы указать номер порта – нажать кнопку COM и указать номер порта ноутбука, где  подключен кабель USB-COM, далее  нажать ОК.

- В программе нажать кнопку APR и выбрать один из пунктов :

INDICO 100 2 Generator(  G100RF, G200RF- 2-х трубочный) ;

- Поставить галочку Enable Cyryllic Editing.

- Далее нажать  кнопку  OPEN и указать путь к файлу- с расширением  apr

(файл таблицы АПР).

- Нажать открыть .

- Далее в программе нажать кнопку  «Вверх» – UPLOAD  APR  DATA TO THE CONSOLE

- На дисплее пульта РПУ появится надпись DOWNLOADING….

- Дождаться окончания загрузки АПР таблицы.

- Закрыть  программу Genware32 Console Utilities.

- Выключить пульт РПУ.

- Отсоединить кабель 0-модемный  от пульта РПУ.

- Включить пульт РПУ.

- Убедиться в наличии русифицированной таблицы АПР  на пульте РПУ.