|  | Описание конфигурационных уставок | Единицы | Значение по умолчанию | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.01 | Оператор | Символы | ******** | 20 символов (A÷Z; 0÷9) |
| P1.03 | Идентификатор оператора | Выбор | NO | YES-NO |
| P1.06 | Печать графика online 0 = не печатать 1 = печать графика 2 = печать таблицы | Выбор | 1 | 0-2 |
| P1.08 | Печать тела программы | Выбор |  | YES-NO |
| P1.09 | Использования печати по окончанию цикла | Выбор | NO | YES-NO |
| P1.10 | Сбор деталей окончания цикла | Выбор | NO | YES-NO |
| P1.12 | Звуковая сигнализация 0 = отключена 1 = Только отказы 2 = Звуковой сигнал об окончании цикла 3 = Звуковой сигнал для обоих событий. |  | 1 | 0-3 |
| P1.13 | Разрешение A0 | Выбор | YES | YES-NO |

2. Информация о производителе, регистрационные данные

| P2.01 | Модель устройства | Символы | Модель | 8 символов (A ÷ Z; 0 ÷ 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2.02 | Серийный номер | Число | 0001 | 4 символа (0 ÷ 9) |
| P2.03 | Дата проверки | Дата | 01/01/05 | (01÷31)/(01÷12)/(01÷99) |
| P2.04 | Язык | Выбор | English | Italian – English – French – Deutsch |
| P2.07 | Номер станции | Число | 00 | 99 ÷ 99 |
| P2.08 | Покупатель/Продавец | Символы | Хххххх | 16 символов (A÷Z; 0÷9) |

3. Технические параметры

| P3.01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P3.02 | 2-й датчик в резервуаре 0 = отсутствует 1 = подключён к дополнительной плате 2 = подключён к основной плате | Выбор | 1 | 0 ÷ 2 |
| P3.05 | Нехватка мощности на проведение цикла | Выбор | AUTOMATIC INIT. STEP (Этап автоматической инициализации) | NORMAL – INIT. STEP – START PROG. – END CYCLE |
| P3.06 | Управление сигнализацией в цикле | Выбор | AUTOMATIC INIT. STEP (Этап автоматической инициализации) | NORMAL – INIT. STEP – START PROG. – END CYCLE |
| P3.09 | Печать на плате | Выбор | NO | YES-NO |
| P3.16 | Датчики вращающегося рычага | Выбор | NO | YES-NO |
| P3.17 | Цифровой датчик проводимости | Выбор | NO | YES-NO |
| P3.20 | Помывочный электромагнитный клапан | Выбор | NO | YES-NO |
| P3.25 | Датчик давления помпы | Выбор | YES | YES-NO |
| P3.26 | Аналоговый датчик давления помпы | Выбор | NO | YES-NO |
| P3.27 | Если отсутствуют продукты | Выбор | WARNING (Предупреждение) | WARNING – ALARM |
| P3.30 | Датчик проводимости | Выбор | NO | YES-NO |
| P3.31 | Выбор режима сушки 0 = никогда 1 = нормально разрешён 2 = нормально запрещён | Выбор | 1 | 0 ÷ 2 |
| P3.32 | Отсутствие дистиллированной воды | Выбор | NO | YES-NO |
| P3.33 | Отсутствие горячей воды | Выбор | YES | YES-NO |
| P3.35 | Дверной микропереключатель безопасности для соответствия UL | Выбор | NO | YES-NO |
| P3.36 | Датчик сушки | Выбор | YES | YES-NO |

4. Датчик температуры PT1000

| P4.19 | Проверка чувствительности датчика температуры камеры (-) | 0C | 00 | -99 ÷ 99 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P4.21 | Проверка чувствительности датчика температуры сушки (-) | 0C | 00 | -99 ÷ 99 |
| P4.23 | Проверка чувствительности датчика температуры бойлера | 0C | 00 | -99 ÷ 99 |
| P4.25 | Проверка настройки датчика температуры камеры (Z) | 0C | 00 | 00 ÷ 99 |

5. Аналоговый датчик

| P5.01 | Функциональный нижний предел датчика давления | bar | -0.25 | -1.00 ÷ (P5.02) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P5.02 | Функциональный верхний предел датчика давления | bar | 1.00 | (P5.01) ÷ 3.00 |
| P5.03 | Функциональный нижний предел датчика проводимости | µS/см | 0.0 | 0.0 ÷ (P5.04) |
| P5.04 | Функциональный верхний предел датчика проводимости | µS/см | 500 | (P5.03) ÷ 20000 |

6. Подробности временных параметров

| P6.01 | Время достижения максимальной температуры 10С камеры (“) | Секунды | 300.0 | 000 ÷ 999.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P6.03 | Время достижения максимальной температуры 10С бойлера (“) | Секунды | 300.0 | 000 ÷ 999.9 |
| P6.04 | Максимальное время слива | Секунды | 60.0 | 000 ÷ 999.9 |
| P6.05 | Тайм-аут блокировки двери (“) | Секунды | 03.0 | 00 ÷ 99.9 |
| P6.06 | Продолжительность контроля воды (“) | Секунды | 05.0 | 00 ÷ 99.9 |
| P6.07 | Продолжительность контроля продукта (“) | Секунды | 20.0 | 00 ÷ 99.9 |
| P6.09 | Время выключения фракционного насоса (“) OFF | Секунды | 0.0 | 00 ÷ 99.9 |
| P6.10 | Время включения фракционного насоса (“) ON | Секунды | 0.0 | 00 ÷ 99.9 |
| P6.11 | Время отключения цикла слива (“) OFF | Секунды | 5.0 | 00 ÷ 99.9 |
| P6.12 | Время включения цикла слива (“) ON | Секунды | 20.0 | 00 ÷ 99.9 |
| P6.13 | Продолжительность проверки датчика помпы (“) | Секунды | 10.0 | 00 ÷ 99.9 |
| P6.14 | Безопасное время открывания двери (“) | Секунды | 02.0 | 00 ÷ 99.9 |
| P6.15 | Продолжительность охлаждения после слива (“) | Секунды | 30.0 | 00 ÷ 99.9 |
| P6.16 | Время выключения паро-конденсатора (“) OFF | Секунды | 0.0 | 00 ÷ 99.9 |
| P6.17 | Время включения паро-конденсатора (“) ON | Секунды | 10.0 | 00 ÷ 99.9 |
| P6.18 | Время отключения бойлера | Часы | 3 | 00 ÷ 24 |
| P6.20 | Интервал выборки данных в архив | Секунды | 10 | 02 ÷ 99 |
| P6.21 | Время включения парового бака | Секунды | 4 | 0 ÷ 99 |
| P6.22 | Время отключения парового бака | Секунды | 6 | 0 ÷ 99 |
| P6.23 | Время включения парового котла | Секунды | 02 | 0 ÷ 99 |
| P6.24 | Время отключения парового котла | Секунды | 15 | 0 ÷ 99 |
| P6.25 | Время сушки вентилятором после терморегуляции | Секунды | 60 | 0 ÷ 999 |
| P6.27 | Временная задержка после включения выключателя бойлера | Секунды | 30 | 0 ÷ 99 |
| P6.28 | Максимальное время ожидания загрузки горячей и дистиллированной воды | Секунды | 350 | 0 ÷ 999 |
| P6.29 | Максимальное время ожидания загрузки дистиллированной воды | Секунды | 350 | 0 ÷ 999 |
| P6.30 | Максимальное время работы нагревателя | Минуты | 30 | 0 ÷ 99 |
| P6.31 | Максимальное время ожидания слива при загрузке водой | Секунды | 50 | 0 ÷ 999 |
| P6.32 | Максимальное время ожидания при загрузке холодной водой | Секунды | 350 | 0 ÷ 999 |
| P6.33 | Максимальное время ожидания при загрузке горячей водой | Секунды | 350 | 0 ÷ 999 |
| P6.34 | Максимальное время ожидания при загрузке горячей и холодной водой | Секунды | 350 | 0 ÷ 999 |
| P6.35 | Максимальное время ожидания при загрузке холодной и дистиллированной водой | Секунды | 350 | 0 ÷ 999 |
| P6.36 | Продолжительность загрузки химиката 1 | Секунды | 60 | 0 ÷ 999 |
| P6.37 | Продолжительность загрузки химиката 2 | Секунды | 60 | 0 ÷ 999 |
| P6.38 | Продолжительность загрузки химиката 3 | Секунды | 60 | 0 ÷ 999 |
| P6.39 | Продолжительность загрузки химиката 4 | Секунды | 60 | 0 ÷ 999 |
| P6.40 | Продолжительность регенерации | Секунды | 600 | 0 ÷ 999 |
| P6.41 | Продолжительность регенерации водной загрузки | Секунды | 120 | 0 ÷ 999 |
| P6.42 | Продолжительность загрузки холодной воды для регенерации | Секунды | 60 | 0 ÷ 999 |
| P6.49 | Задержка сигнала после открытия двери со стороны загрузки | Секунды | 0.5 | 0.0 ÷ 10.0 |
| P6.50 | Задержка сигнала после открытия боковой двери для разгрузки | Секунды | 0.5 | 0.0 ÷ 10.0 |
| P6.51 | Задержка сигнала после закрытия двери с загрузочной стороны | Секунды | 0.5 | 0.0 ÷ 10.0 |
| P6.52 | Задержка сигнала после закрытия боковой двери разгрузки | Секунды | 0.5 | 0.0 ÷ 10.0 |
| P6.56 | Задержка при считывании показаний реле давления вентилятора | Секунды | 0.5 | 0.0 ÷ 10.0 |

7.Различные детали

| P7.01 | Количество фракционных циклов помпы | Число | 06 | 00 ÷ 99 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P7.02 | Количество фракционных циклов помпы | Число | 01 | 01 ÷ 99 |
| P7.03 | Температура завершения цикла бойлера 0C | 0C | 60 | 00 ÷ 99 |
| P7.04 | Максимальна разница между показаниями датчиков температуры камеры 0C | 0C | 02 | 00 ÷ 99 |
| P7.05 | Минимальное количество воды в литрах | Литры | 4 | 00 ÷ 99 |
| P7.06 | Максимальное количество воды в литрах | Литры | 8 | 00 ÷ 99 |
| P7.07 | Температура бойлера в цикле 0C | 0C | 70 | 00 ÷ 80 |
| P7.08 | TEMP. GAP ‘A0’ | 0C | 10 | 00 ÷ 99 |
| P7.09 | Контрольное значение температуры ‘A0’ 0C | 0C | 80 | 00 ÷ 99 |
| P7.10 | Нижний предел температуры ‘A0’ 0C | 0C | 85 | 00 ÷ 99 |
| P7.11 | Предельная температура несоответствия 0C | 0C | 80 | 00 ÷ 95 |
| P7.12 | Температура включения охлаждения слива | 0C | 70 | 00 ÷ 99 |
| P7.13 | Предельная температура при сливе 0С | 0C | 70 | 00 ÷ 100 |
| P7.14 | Графическое разрешение по горизонтали | Pixel/h | 300 | 240 ÷ 1000 |
| P7.15 | Температура ограничения проведения распечатки 0C | 0C | 80 | 00 ÷ 95 |
| P7.21 | Слив воды | Импульс | 30 | 00 ÷ 99 |
| P7.23 | Предел датчика проводимости | µS/sm | 80 | 00 ÷ 20000 |
| P7.24 | Максимальная температура предварительной мойки | 0C | 80 | 00 ÷ 95 |
| P7.25 | Инерция нагрева парового бака | 0C | 10 | 00 ÷ 99 |
| P7.26 | Инерция нагрева парового котла | 0C | 20 | 00 ÷ 99 |
| P7.27 | Режим регенерации 10: регенерация отключена 15: каждые 30 циклов 20: каждые 25 циклов 25: каждый 21 цикл 30: каждые 18 циклов 35: каждые 15 циклов 40: каждые 12 циклов 45: каждые 9циклов 50: каждые 6 циклов 55: каждые 3 цикла 60: каждый цикл |  |  |  |
| P7.28 | Количество регенераций для одной загрузки соли | Число | 8 | 1 ÷ 18 |
| P7.29 | Выбор запрограммированных программ для переключателя 1 |  | 7 | 1 ÷ 40 |
| P7.30 | Выбор запрограммированных программ для переключателя 2 |  | 8 | 1 ÷ 40 |
| P7.31 | Выбор запрограммированных программ для переключателя 3 |  | 9 | 1 ÷ 40 |

8. Соответствие

| P8.05 | Количество имп./мл Продукт 1 | Импульсы | 1.200 | 0. 000 ÷ 9.999 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P8.06 | Количество имп./мл Продукт 2 | Импульсы | 1.200 | 0. 000 ÷ 9.999 |
| P8.07 | Количество имп./мл Продукт 4 | Импульсы | 1.200 | 0. 000 ÷ 9.999 |
| P8.08 | Количество имп./мл Продукт 3 | Импульсы | 1.200 | 0. 000 ÷ 9.999 |
| P8.09 | Секунды/мл Продукт 1 | Секунды | 2.400 | 0. 000 ÷ 9.999 |
| P8.10 | Секунды/мл Продукт 2 | Секунды | 2.400 | 0. 000 ÷ 9.999 |
| P8.11 | Секунды/мл Продукт 4 | Секунды | 2.400 | 0. 000 ÷ 9.999 |
| P8.12 | Секунды/мл Продукт 3 | Секунды | 2.400 | 0. 000 ÷ 9.999 |
| P8.13 | Выбор способа управления продуктом 1 | Выбор | TIME (время) | IMP. – TIME (импульсы - время) |
| P8.14 | Выбор способа управления продуктом 2 | Выбор | TIME (время | IMP. – TIME (импульсы - время) |
| P8.15 | Выбор способа управления продуктом 4 | Выбор | TIME (время) | IMP. – TIME (импульсы - время) |
| P8.16 | Выбор способа управления продуктом 3 | Выбор | TIME (время) | IMP. – TIME (импульсы - время) |
| P8.17 | Количество для авто-калибровки | Мл | 100 | 0 -300 |

Соответствие параметров в приведённом списке:

Water 1:  Электромагнитный клапан холодной воды

Water 2:  Электромагнитный клапан горячей воды

Water 3:  Электромагнитный клапан дистиллированной воды

Продукт 1:  дозатор кислотного детергента

Продукт 2:  дозатор нейтрального детергента

Продукт 3:  дозатор смазки

Продукт 4:  дозатор каустической соды

Для входа в меню зажмите кнопку PRG в течение 5 секунд.

- Нажимайте кнопку P1 для последовательного выбора пунктов меню в прямом направлении и кнопку P2 в обратном;

- Нажмите кнопку Start для подтверждения выбора;

- Нажмите кнопку Stop для возврата на предыдущий уровень меню;

Для выхода из меню зажмите кнопку Stop в течение 5 секунд.