TUBE OVERLOAD/ПЕРЕГРУЗКА ТРУБКИ: Указывает на то, что либо выбранный метод не поддерживается номинальными параметрами Рентгеновской трубки, либо текущее состояние Рентгеновской Трубки блокирует облучение (перегрев анода). Параметры следующего облучения могут быть временно ограничены Генератором (измените параметры облучения или дождитесь, пока Рентгеновская трубка остынет). (См. также Код Ошибки «Е37»).

Убедитесь, что уровень доступных тепловых единиц ниже, чем расчетные значения для следующего облучения. Уменьшите экспозиционные факторы или дождитесь, пока Рентгеновская трубка остынет).

| КОД ОШИБКИ: Е04 |  |
| --- | --- |
| ОПИСАНИЕ: | Сигнал «Prep» получен без команды Пульта. |
| ТИП ОШИБКИ: | Информирующая. Сразу после устранения ошибки Генератор автоматически перезапускается. |
| ПРИМЕНИМО К: | Всем Генераторам. |
| КОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ: | В любой момент после завершения фазы инициализации. |
| ИНФОРМАЦИЯ/ПРИЗНАКИ | Этот Код Ошибки подразумевает выключение/включение Генератора для починки. Невозможно было установить корректный канал связи между Платой Пульта АТР и Платой Высоковольтных Контроллеров. |
| ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ | Генератор получает сигнал «Prep» без команды Пульта. |
| ДЕЙСТВИЯ | - Проверьте неразрывность цепи между P1-3 на Плате Высоковольтных Контроллеров и J3-4 на Плате Пульта АТР. С особой тщательностью проверьте соединитель 6J3 Генератора. - Если все в порядке, то проверьте сигнал от P1-3 на U5 на Плате Высоковольтных Контроллеров. - Если сигнал в норме, то замените Плату Высоковольтных Контроллеров. |
| КОД ОШИБКИ: Е05 |  |
| ОПИСАНИЕ: | Сигнал «Fluoro» активируется без запроса. |
| ТИП ОШИБКИ: | Критическая ошибка. Продолжение включения питания Генератора невозможно. |
| ПРИМЕНИМО К: | Генераторам R&F(Рентгенография+Флюорография) или к Генераторам, настроенным по ошибке как Генераторы R&F(Рентгенография+Флюорография). |
| КОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ: | Только на фазе инициализации. |
| ИНФОРМАЦИЯ/ПРИЗНАКИ | Этот Код Ошибки подразумевает выключение/включение Генератора для починки. Невозможно было установить корректный канал связи между Платой Пульта АТР и Платой Процессора Флюорографа при включенном питании, и Генератор не может делать Облучения. |
| ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ | Генератор получает сигнал «Fluoro» без команды Пульта. Было нажата «Exp» на Рабочем месте, не настроенном на стандартное R&F (Рентгенография+Флюорография). |
| ДЕЙСТВИЯ | - Проверьте, не была ли случайно нажата педаль Флюорографа. - Если нет, то проверьте неразрывность цепи между TS1-37 и J2-17 на Плате Пульта АТР. - Затем, проверьте сигнал –FL EXP на Плате Пульта АТР. - Если сигнал в норме, то замените Плату Пульта АТР. |