Содержание.

Введение………………………………………………………… 2.

Медицинский аспект…………………………………………… 3.

Технический аспект………………………………………………7.

Комплекс рентгеновский диагностический цифровой

«МЕДИКС-РЦ-АМИКО»……………………………………….11.

Заключение………………………………………………………24.

Литература……………………………………………………….25.

Введение.

Открытие рентгеновского излучения относится к числу крупнейших научных достижений, оказавших существенное влияние на развитие различных отраслей науки и техники. Это открытие связано с именем профессора физики Вюрцбургского университета Вильгелма Конрада Рентгена. 8 ноября 1895 года, закончив опыты по изучениюсвойств катодных лучей, возникающих в вакуумной трубке при подведении к ее полюсам высокого напряжения, Рентген потушил свет и неожиданно увидел свечение кристаллов платино-синеродистого бария, находившихся недалеко от трубки. Оказалось, что ученый забыл выключить проходивший через трубку ток высокого напряжения.

Было известно, что кристаллы платино-синеродистого бария относятся к веществам, обладающим люминисцирующими свойствами. Однако, трубка была обернута в черную бумагу, и катодные лучи также, как и лучи видимого света, не могли проникнуть за ее пределы. Проведя серию экспериментов, Рентген установил, что свечение кристаллов вызвало какое-то неизвестное ранее излучение. Это излучение он назвал Х-лучами.

Открытие Рентгена очень быстро получило мировое признание. Живейший интерес к этому открытию проявила передовая медицинская общественность России. Уже в январе 1896 года руководитель кафедры физики военно-медицинской академии профессор Н.Г. Егоров воспроизвел в главных чертах опыты В.К. Рентгена и продемонстрировал профессорам и студентам рентгеновские снимки, а также способ их получения. В этом же году изобретатель радио А.С. Попов сконструировал первый в России рентгеновский аппарат, который был установлен и сразу же применен в Кронштадском морском госпитале. Однако в России не было благоприятной почвы, а также материально-технической базы для развития рентгенологии. В 1914 году страна имела всего 146 импортных аппаратов. И только в 1923 году в Москве была создана лаборатория по конструированию и изготовлению рентгеновских аппаратов. В 1925 году был выпущен первый отечественный рентгеновский аппарат, а в 1929 году на базе мастерских института организован рентгеновский завод. В 1927 году приступил к выпуску рентгеновской аппаратуры завод Буревестник в Ленинграде. На электровакуумном заводе, а затем на заводе Светлана было налажено изготовление рентгеновских трубок.

Дальнейшее развитие рентгенологии неразрывно связано с научно-техническим прогрессом. В настоящее время многие лечебные учреждения страны оснащены самой совершенной рентгеновской техникой: современными рентгено-диагностическими комплексами, рентгено-телевизионными установками, цифровыми сканерами, проявочными машинами и т.п. Разработаны принципиально новые методики рентгенологического исследования, существенно расширяющие возможности своевременного распознавания заболеваний и повреждений различных органов и систем. Все это выдвинуло рентгенологию в число первостепенных клинических дисциплин.

1.Медицинский аспект.

Рентгеновское излучение – это вид электромагнитных колебаний, возникающих при резком торможении ускоренных электронов в момент их столкновения с атомами вещества анода рентгеновской трубки либо при перестройке электронных оболочек атомов.

По своей физической сущности рентгеновские лучи ничем не отличаются от других видов электромагнитных колебаний (лучи видимого света, инфракрасные, ультрафиолетовые, радиоволны и др.). Различие состоит лишь в длине волны.

Как же образуется рентгеновское изображение?

Прежде своего следует подчеркнуть, что рентгеновское изображение существенно отличается от фотографического, а также обычного оптического изображения, создаваемого видимым светом. Так, электромагнитные волны видимого света, испущенные какими-то телами или отраженные от них, попадая в глаз, вызывают зрительные ощущения, которые создают изображение внешнего вида предмета. Точно также фотографический снимок отображает лишь внешний вид фотографируемого объекта, причем обычно в уменьшенном масштабе. Рентгеновское же изображение наоборот, воспроизводит внутреннюю структуру исследуемого тела. Получение его связано с неравномерным поглощением излучения различными тканями.

Неравномерное поглощение рентгеновского излучения в тканях исследуемой анатомической области обуславливает формирование в пространстве за объектом измененного или неоднородного пучка рентгеновских лучей (выходной дозы или дозы за объектом). По существу, этот пучок содержит в себе невидимые глазом изображения (изображения в пучке). Воздействуя на флюорисцирующий экран или рентгенографическую пленку, он создает привычное рентгеновское изображение. В наибольшей степени рентгеновские лучи поглощаются костями, в значительно меньшей степени – мягкими тканями (особенно жировой) и меньше всего тканями, содержащими воздух.

Таким образом, очевидно, что в основе образования рентгеновского изображения лежит неодинаковое поглощение рентгеновских лучей в исследуемых органах и тканях. Это так называемый абсорбционный закон рентгеновской дифференциации. Сущность его заключается в том, что любой объект (любая анатомическая структура) на снимке или просвечивающем экране может обусловить появление отдельной тени только в том случае, если будет отличаться от окружающих его объектов (анатомических структур) по атомному составу, плотности и толщине.

В зависимости от соотношения темных и светлых участков рентгеновское изображение может быть позитивным или негативным. Позитивное изображение образуется при рентгеноскопии. На просвечивающем экране наиболее светлыми (яркими) являются участки, соответствующие анатомическим структурам, «прозрачным» (имеющим небольшую плотность и толщину) для рентгеновского излучения. К таким структурам прежде всего относятся воздушная легочная ткань, придаточные пазухи носа, кишечник, содержащий газ, а также мягкие ткани, особенно жировая. Наоборот, анатомические структуры, интенсивно поглощающие рентгеновское излучение (кости, различного рода обызвествления, массивные образования и др.), создают на экране затемнение.

На рентгенограммах соотношение затемнений и просветлений носит обратный характер: светлые участки соответствуют анатомическим структурам, максимально поглощающим излучение, темные – более прозрачным участкам исследуемого объекта. Такое изображение является негативным. Во избежание путаницы при описании снимков исходят из соотношений, характерных для рентгеноскопии. Поэтому светлые участки на негативных снимках принято называть «затемнениями», а темные – «просветлениями».

Рентгеновский диагностический аппарат – это совокупность устройств, используемых для получения рентгеновского излучения и применения его для диагностики. В состав рентгенодиагностического аппарата входят устройства для генерирования излучения (излучатель и питающее устройство), штативы, приемники излучения.

Излучатель – источник рентгеновского излучения обычно состоит из рентгеновской трубки и защитного кожуха, наполненного изоляционным диэлектриком (маслом). В переносных и передвижных аппаратах в излучатель входит также высоковольтный трансформатор, выпрямители и трансформатор накала; такой излучатель называют моноблоком.

Рентгеновское питающее устройство представляет собой совокупность блоков, необходимых для питания излучателя электрической энергии, регулирования электрических параметров аппарата, защиты и управления. Часть схемы питающего устройства, обеспечивающую регулирование и подачу напряжения на рентгеновскую трубку называют главной цепью. Штативы аппарата служат для взаимной ориентации и перемещения в зависимости от задачи исследования излучателя, пациента и приемника излучения.

Приемник излучения – устройство для преобразования рентгеновского излучения, прошедшего через исследуемый объект, в видимое изображение или электрический сигнал. Приемником излучения может быть люминисцентный экран, усилитель изображения или кассета с усиливающими экранами и пленкой, цифровой детектор.

Самостоятельное значение имеет группа устройств, служащих для формирования поля излучения, расположенных в зависимости от назначения на излучателе, штативе или приемнике излучения. Формируют излучение в пространстве диафрагмы, тубусы и отсеивающие растры. Автоматические рентгеновские экспонометры и стабилизаторы яркости (или мощности дозы) формируют поле излучения во времени и прямо связаны с питающим устройством аппарата.

Для взаимной ориентации в пространстве излучателя, пациента и приемника излучения служат штативно-механические устройства, конструкция которых определяется прежде всего назначением аппарата и областью его применения.

По своему назначению и конструктивным особенностям рентгеновские аппараты бывают общего (многопланового) и специального (узкоцелевого) назначения, которые делят на стационарные, передвижные и переносные. Аппараты для общей диагностики выпускаются двух видов: с непосредственным управлением и телеуправлением. Телеуправляемый аппарат, естественно, обязательно содержит усилитель изображения и телевизионный канал. При использовании подобного аппарата врач-рентгенолог освобождается от необходимости находиться в зоне облучения рядом с пациентом у поворотного стола-штатива. В аппаратах с непосредственным управлением врач-рентгенолог при рентгеноскопии находится в процедурной около усилителя изображения.

Аппараты многопланового типа предназначены для обеспечения общих рентгенологических исследований – просвечивания, снимков легких, желудочно-кишечного тракта, снимков костей и т.д., в то время как специализированные установки необходимы для осуществления специальных рентгенологических исследований: ангиографии, томографии, флюрографии, маммографии, дентальных, хирургических (С – дуга), палатных и др.

Подобное деление условно, т.к. рентгенодиагностические аппараты общего назначения позволяю выполнять и некоторые специальные исследования: линейную томографию, двухпроекционную ангиографию, пневмоэнцефалографию и др.

Особый класс аппаратов составляют аппараты для реконструкционной вычислительной томографии.

2. Технический аспект.

Рентгеновское излучение генерируется в рентгеновской трубке, которая представляет собой устройство, состоящее из стеклянного баллона и двух металлических электродов: катода и анода. Внутри баллона создается высокое разряжение воздуха. Катод подключен к отрицательному, а анод – к положительному полюсу источника высокого напряжения.

На нить накала катода подается напряжение около 10 В. При протекании тока в цепи накала катод начинает испускать свободные электроны (электронная эмиссия), которые образуют вокруг него электронное облачко. Под воздействием высокого напряжения между катодом и анодом электроны устремляются к положительно зараяженному аноду. В трубке имеется также  фокусирующее устройство, которое направляет поток электронов в одну точку – фокусное пятно анода. При столкновении электронов с анодом в результате резкого торможения происходит превращение кинетической энергии электронов в тепловую энергию и энергию рентгеновского излучения. На энергию рентгеновского излучения приходится примерно 0,5% подводимой энергии. А остальная энергия тратится на тепло.

Величина тока через трубку (в мА) зависит от количества свободных электронов, источником которых служит нить накала катода. Меняя напряжение в цепи накала трубки, можно легко регулировать интенсивность рентгеновского излучения.

С увеличением высокого напряжения (разности потенциалов на электродах трубки) возрастает энергия излучения и уменьшается длина волн рентгеновских лучей. Коротковолновое излучение принято называть «жестким». Оно обладает большей проникающей способностью, чем длинноволновое – «мягкое».

Длина волны рентгеновских лучей 3.10-3 – 1,5 нм. Анодный ток рентгеновской трубки измеряется в мА, а высокое напряжение – в кВ. Длительность экспозиции в – секундах или мА.сек.

Установочные параметры рентгеновского аппарата в процессе эксплуатации могут меняться в связи с износом рентгеновских трубок. Поэтому необходим контроль эксплуатационных параметров рентгеновских аппаратов, включая преобразователи рентгеновского изображения (УРИ) который делится в основном на 3 уровня:

- Контроль при заводских испытаниях (приемо-сдаточные и периодические испытания выпускаемой литературы), контроль при испытании новых видов медицинского оборудования отечественного и зарубежного производства для получения разрешения на применение и сертификата соответствия.

- Контроль при вводе аппарата в эксплуатацию, после его капитального ремонта, замены или изъятия составных элементов или блоков, обновления (модернизации) или по истечению установленного срока эксплуатации в лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ) на соответствие значениям, приведенным в эксплуатационной документации.

- Оперативный контроль характеристик аппарата в условиях эксплуатации во время технического обслуживания – периодический инструментальный и текущий контроль технических параметров медицинского рентгеновского оборудования, находящегося в эксплуатации.

Периодический контроль эксплуатационных параметров медицинского рентгеновского оборудования проводится центрами (лабораториями), аккредитованными Госстандартом России, при вводе рентгеновского оборудования в эксплуатацию в лечебном учреждении после ремонта, замены или изъятия составных элементов блокового оборудования, при настройке или регулировке технических параметров, при технической паспортизации рентгеновских кабинетов ЛПУ.

В медицинских рентгеновских аппаратах подлежат периодическому контролю:

- точность выполнения уставок анодного напряжения,

- форма кривой и пульсация анодного напряжения,

- точность выполнения уставок силы анодного тока,

- точность выполнения уставок количества электричества (мА.с),

- точность выполнения уставок длительности экспозиции,

- воспроизводимость дозы излучения в ручном и автоматическом режимах (при работе с экспонометром),

- линейность дозы излучения при заданном анодном напряжении в зависимости от уставок количества электричества,

- постоянство мощности дозы на входе усилителя рентгеновского изображения,

- радиационная защита рентгеновского излучателя при наличии заглушки,

- радиационный выход,

- срабатывание сигнализации при времени облучения, превышающем 5 минут,

- совпадение оптического (светового) и рентгеновского полей излучения,

- стабильность положения центрального луча рентгеновского излучения при изменении положения штатива и фокусного расстояния,

- усилие перемещения подвижных частей экрана – снимочного устройства аппарата,

- срабатывание концевых выключателей,

- угол и глубина среза при томографии,

- суммарная фильтрация рентгеновского излучения,

- качество изображения (размер, разрешающая способность, минимальный контраст, динамический диапазон, геометрические искажения изображения),

- работа системы стабилизации яркости, работа экспонометра.

Общими требованиями к методам и средствам контроля электрических и радиационных характеристик являются минимальная трудоемкость, максимальная оперативность и минимальная дозовая нагрузка на обслуживающий персонал.

Отечественными фирмами производителями рентгенологического оборудования являются ЗАО «Рентгенопром» г.Истра Московской области, ЗАО «Амико» г.Москва, НИПК «Электрон» г. Санкт-Петербург. К зарубежным фирмам относятся «Сименс», «Филипс», «Дженерал Электрик» и др., которые также выпускают современные медицинские рентгенодиагностические аппараты и оборудование к ним.

3. Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «МЕДИКС-РЦ-АМИКО».

Назначение изделия.

Комплекс рентгеновский цифровой диагностический «МЕДИКС-РЦ-АМИКО» на 3 рабочих места предназначен для широкого диапазона рентгенологический исследований, с возможностью выполнения рентгеноскопии на столе рентгеновском поворотном (1 рабочее место), рентгенографии и продольной горизонтальной томографии на столе рентгеновском с плавающей декой (2 рабочее место) и рентгенографии на стойке для рентгенографии (3 рабочее место). При исследованиях возможны положения пациента стоя, лежа, сидя и наклонные. Комплекс обеспечивает, цифровое преобразование рентгеновского излучения с получением цифровых рентгенограмм во время исследования на экране видеоконтрольного устройства (вку), их дальнейшую математическую обработку, сохранение и передачу по компьютерным сетям и получение твердых копий с помощью соответствующего печатного устройства.

Комплекс укомплектован устройствами для цифрового преобразования рентгеновского излучения и устройством для цифровой обработки визуализации и архивирования медицинских изображений УЦОИ «Аккорд», обеспечивая возможность записи, исследования и обработки полученных изображений с последующим автоматизированным анализом, ведением архива и печати документов.

Устройство «Аккорд» предназначено для работы с:

- усилителем яркости рентгеновского изображения «Аметист»,

- системой компьютерной радиографии (CR-сканерами) типа «Оптискан-Амико»,

- устройствами для цифрового преобразования рентгеновского излучения (DR-системы),

АРМ «Аккорд» обеспечивает следующие основные функции:

- ведение базы данных пациентов, исследований и снимков,

- ввод снимков и видеороликов в компьютер во время рентгенографических и рентгенологических исследований,

- просмотр и цифровая обработка записанных изображений,

- масштабирование и измерение объектов изображения,

- работа с архивами исследований,

- печать на принтере результатов исследования.

Устройство может дублировать изображение с монитора усилителя рентгеновского изображения (УРИ) на монитор компьютера в режиме реального времени.

Обеспечивает передачу изображения с CR-сканера с его последующим просмотром на экране компьютера.

Обеспечивает передачу данных цифровых систем, осуществляющих непосредственную оцифровку рентгеновских квантов с помощью устройства для цифрового преобразования рентгеновского излучения.

По команде оператора программное обеспечение в зависимости от типа оборудования позволяет производить запись в память компьютера полученных изображений либо в виде отсканированных снимков, либо в виде одиночных кадров или видеопоследовательностей.

Обследование на комплексе могут проходить пациенты без ограничения состояния здоровья и возраста, но с учетом соблюдения правил радиационной безопасности. При рентгенологических исследованиях детей младшего возраста применяют иммобилизирующие приспособления, исключающие необходимость в помощи персонала.

Классификация.

По типу защиты от поражения электрическим током – класс I.

По степени защиты от поражения электрическим током – тип В.

По степени защиты, обеспечиваемой оболочками – IP 20.

Режим работы кратковременный и повторно кратковременный.

Технические характеристики.

Комплекс работы от трехфазной сети номинальным напряжением 380 В +10% с изолированной нейтралью и частотой 50Гц.

Наличие отдельного контура заземления – ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Номинальная потребляемая мощность кратковременная не более 0,1 сек – 80кВ.А. Повторно-кратковременная номинальная потребляемая мощность – не более 10 кВ.А.

Пульт управления устройства рентгеновского питающего имеет индикацию регулируемых величин, режимов, выбранных рабочих мест и фокусов рентгеновской трубки, условий автоматики по органам и других манипуляций в виде мнемонических знаков, шкал, подсветок, световых и цветовых индикаторов.

Комплекс имеет техническую документацию.

Комплекс обеспечивает:

- установку всех сменных устройств,

- готовность к любому нормальному режиму после включения напряжения питания за время не более 5 минут,

- защиту электрической сети от коротких замыканий,

- индикацию регулируемых величин, режимов, выбранных рабочих мест и фокусов рентгеновской трубки, условий органоавтоматики и других манипуляций в виде мнемонических знаков, шкал, подсветок, световых и цветовых индикаторов,

- получение с помощью устройств для цифрового преобразования рентгеновского излучения, цифровые рентгенограммы на экране видеоконтрольного устройства (ВКУ),

- хранение на жестком диске объемом 160гб не менее 3500 снимков,

- время преобразования рентгеновского излучения до появления изображения на экране ВКУ не более 15 сек,

- загрузку снимков в формате DICOM 3,

- сохранение снимков в форматах BMP, DICOM 3,

- получение твердой копии рентгеновского изображения,

- печать отчетов об исследовании,

- ведение базы данных программного обеспечения с содержанием полной информации о пациенте и исследовании (номер карты пациента, ФИО, пол, дату рождения, телефон, наименование страховой компании, номер и серию страхового полиса, адрес места жительства, отделение лечебного учреждения, вид исследования, номер истории болезни и др.).

Программное обеспечение включает в себя базу данных пациентов и их рентгенодиагностические снимки, возможность удобного поиска требуемых снимков, их просмотр и пополнение существующих записей новыми данными.

Программное обеспечение комплекса обеспечивает следующие возможности обработки цифрового рентгеновского изображения:

- выбор масштаба изображения,

- измерение расстояний и углов между точками изображения,

- изменение контраста и яркости изображения,

- гамма – коррекцию изображения,

- вывод на экран одновременно нескольких изображений,

- инвертирование изображения (негатив/позитив),

- возможность одновременной работы нескольких пользователей программы, объединенных компьютерной сетью.

Стол рентгеновский поворотный «BIO Scope» относится к конструкциям поворотных столов штативов для общей диагностики, который в составе комплекса рентгеновского диагностического стационарного «МЕДИКС-РЦ-АМИКО» обеспечивает исследование костей и желудочно-кишечного тракта, методика двойного контрастирования, ирригоскопия, урологические исследования, которые могут быть выполнены как в режиме рентгенографии, так и в режиме рентгеноскопии.

При комплектации автоматизированным рабочим местом (АРМ), комплекс обеспечивает сбор и архивирование данных рентгенологических исследований. Конструкция стола штатива позволяет исследовать больного в вертикальном, горизонтальном и наклонном положениях. Различают две принципиальные схемы исполнения поворотных столов штативов. В первой схеме применяется переднее направление центрального луча, т.е. излучатель располагается со стороны больного, а приемник – со стороны груди. Во второй схеме излучатель располагается над декой постели. Такие поворотные столы штативы для общей диагностики требуют дистанционного управления и называются телеуправляемыми столами штативами. Поворотный стол штатив должен перемещать больного из вертикального положения (ортоскопия) в горизонтальное (трохоскопия), в положение Тренделенбурга и в промежуточные (наклонные).

Классификация.

По типу защиты от поражения электрическим током – класс I.

По степени защиты от поражения электрическим током – В.

По степени защиты обеспечиваемой оболочками – IP00.

Режим работы – продолжительный с кратковременной и повторно кратковременной нагрузкой.

Поворотный стол штатив «BIO Scope» разработан с учетом современных технических достижений и обеспечивает повышенные меры безопасности при его эксплуатации. Передвижение, кнопочные функции и вспомогательные программы, связанные с конструктивными ограничениями, реализованы на всех движущихся частях и управляются микропроцессором. Положение, передвижение и скорости управляются центральным микропроцессором (ЦПУ), с использованием обратной связи от измерительных потенциометров. Поворот опорной стенки, продольное и поперечное движение платформы, движение рентгеновской трубки и экранно-снимочного устройства осуществляется с помощью сервомоторов. Поперечное движение экранно-снимочного устройства – ручное. Торможение производится электромагнитными тормозами.

Пределы перемещений движущихся частей сервомоторами могут ограничиваться согласно размерам процедурной для предотвращения столкновения частей стола с различными предметами, находящимися на полу, потолке или стене.

При каждом включении поворотного стола штатива осуществляется диагностика системы, которая обеспечивает доступ к управлению столом или информирует о возможных неисправностях.

Стол рентгеновский поворотный «BIO Scope» оснащен усилителем яркости рентгеновского изображения УРИ «АМЕТИСТ».

Область применения УРИ – флюороскопия и рентгеноскопия (гастроэнтерологические, гинекологические, урологические и другие исследования с применением контрастных веществ, ангиография).

УРИ АМЕТИСТ выполняется на 12 дюймовом РЭОП, имеет три рабочих поля, что позволяет увеличивать изображение области, интересующей врача. Телекамера второго телевизионного стандарта оснащена ПЗС-матрицей разрешением 1024 х 1024 пикселя.   УРИ АМЕТИСТ отличается цифровой обработкой сигнала с высокоэффективной системой шумоподавления, обеспечивающей высокое качество изображений, как неподвижных, так и движущихся объектов, и запоминанием 14-ти кадров. В комплект поставки входит TFT-монитор высокого разрешения 19" на передвижной стойке.

Устройство для цифровой обработки, визуализации и архивирования медицинских изображений  УЦОИ-"Аккорд" (АРМ).

Основой системы является современный компьютер с TFT монитором 19 дюймов со специализированной программной системой.

Программная система обеспечивает получение цифровых рентгеновских изображений с возможностью их визуализации, дальнейшей математической обработки для получения дополнительной диагностической информации, архивации, передачи по компьютерным сетям и получения твердых копий с помощью соответствующего печатающего устройства.

Томографический стол снимков «АМИГРАФ».

Простая, надежная, проверенная временем конструкция томографического стола позволяет  проводить рентгенографию с возможностью выполнения прямых и косых снимков пациента лежа, стоя и в латеропозиции, а так же линейную томографию. Стол оснащен стационарным устройством для цифрового преобразования рентгеновского излучения, основанном на плоской панели (плоскопанельным цифровым детектором) формата 43х43 см (X-mary).

Вертикальная стойка снимков.

Стойка оснащена стационарным устройством для цифрового преобразования рентгеновского излучения, основанном на плоской панели (плоскопанельным цифровым детектором) формата 43х43 см.

Программно-аппаратный комплекс:

Программно-аппаратный комплекс выполнен на основе Устройств для цифровой обработки, визуализации и архивирования медицинских изображений УЦОИ-«АККОРД» и состоит из:

- Рабочей станции лаборанта (ПК,  ЖК монитор с диагональю19”, специализированное ПО);

- Рабочей станции для обработки рентгенограмм – АРМ врача-рентгенолога  (ПК ЖК монитор с диагональю экрана не менее 19”, монохромный медицинский монитор с диагональю экрана 20” (2 Мп), специализированное ПО)

- Специализированного  принтера для печати медицинских изображений

Высокочастотное рентгеновское питающее устройство

TOP-X 850HF.

Комплексы оснащаются высокочастотным питающим устройством TOP-X 850HF мощностью до 65 кВт. Комплекс предназначен для питания излучателя рентгеновского диагностического и штативов рентгеновских. Обеспечивает выбор, регулирование и стабилизацию режимов работы излучателя, защиту его от перегрузки при проведении различных видов исследований, а также взаимодействие всех частей комплекса. Набор из 1500 программ органоавтоматики позволяет ускорить работу врача по проведению исследований. Кроме того, предусмотрена возможность создания персональных программ под определенные требования практикующего врача, а так же ручная система регулирования экспозиции.

Программы могут быть в рабочем порядке изменены по желанию врача- рентгенолога.

Классификация.

Высокочастотное рентгеновское питающее устройство TOP-X 850HF представляет собой изделие со следующими классификационными данными:

По типу защиты от электрического тока – класс 1.

По степени защиты от поражения электрическим током – тип I.

По степени защиты, обеспечиваемой оболочками – IP20.

УРП предназначено для длительного подключения к питающей сети в режиме ожидания и работы.

Техническое обслуживание.

К техническому обслуживанию комплекса допускаются специалисты, имеющие III квалификационную группу по электробезопасности и своевременно прошедшие инструктаж в количестве не менее двух человек, а также имеющие сертификат от ЗАО «Амика», дающий право выполнять ремонт и сервисное обслуживание комплекса рентгеновского диагностического цифрового «МЕДИКС-РЦ-АМИКО». Перед началом технического обслуживания должно быть проверено заземление: надежное соединение комплекса с шиной заземления и состояние питающей сети.

Для выполнения ТО комплекс должен быть в рабочем состоянии, все ремонтные работы должны быть выполнены.

Текущий контроль (КТС - 1) проводится ежедневно непосредственно перед началом эксплуатации комплекса и выполняется оператором с целью проверки работоспособности и выявления необходимости внепланового технического обслуживания.

При обнаружении неисправности необходимую информацию о ней занести в журнал технического обслуживания и вызвать представителя организации, осуществляющей ремонт и техническое обслуживание оборудования.

Плановый контроль выполняется только техническими работниками не реже 1 раза в 3 месяца и включает в себя техническое обслуживание согласно требованиям, изложенным в журнале технического обслуживания для КТС – 2. Информация по результатам технического обслуживания при КТС-2 заносится в журнал технического обслуживания.

Плановый контроль КТС-3 проводится не реже 1 раза в 6 месяцев.

КТС-2.

1.Проверка соответствия прилагаемой документации на комплекс.

2.Проверка качества лакокрасочных покрытий.

УРП.

3.Проверка наличия индикации включения, готовности к снимку, регулируемых величин, условий снимков в ручном режиме и режиме органоавтоматики.

4.Проверка точности уставок тока рентгенографии не более +15%

5.Проверка возможности выполнения снимков с реле экспозиции. Проверка блокировки включения высокого напряжения при обрыве в цепях накала и разгона анода.

ПСШ.

6.Проверка усилий перемещений подвижных частей, перемещаемых вручную без электропривода.

7.Схождение шторок диафрагмы.

8.Проверка функционирования электромагнитных тормозов.

9.Проверка угловых перемещений деки и концевых выключателей.

10.Проверка продольного и поперечного перемещения деки срабатывания концевых выключателей.

Стол рентгеновский.

11.Проверка возможности совмещения светового и рентгеновского лучей (полей).

12.Расхождение и схождение шторок диафрагмы.

13.Проверка усилия перемещения подвижных частей.

14.Проверка колебания растра в решетке стола.

Стойка для рентгенографии.

15.Проверка усилия перемещения деки.

16.Проверка колебания растра в решетке стойки.

Электробезопасность.

17.Проверка качества заземления.

18.Проверка защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям.

КТС-3.

УРП.

1.Проверка уставок анодного напряжения при рентгенографии.

2.Проверка уставок анодного напряжения при рентгеноскопии.

3.Проверка точности уставок анодного напряжения при рентгенографии.

4.Проверка точности уставок анодного напряжения при рентгеноскопии.

5.Проверка точности уставок тока при рентгеноскопии.

6.Проверка пределов регулирования времени экспозиции.

7.Проверка точности уставок времени экспозиции.

8.Проверка наличия индикации фактических измеренных значений кВ, мА, сек, мА.с.

9.Проверка диапазона регулировки экспонометра с помощью уставок на пульте управления УРП.

УРИ.

10.Проверка стабилизации выходного экрана РЭОП и точности его поддержания.

11.Проверка размеров основного рабочего поля УРИ.

12.Проверка размеров первого поля.

13.Проверка размеров второго поля.

14.Проверка пределов разрешения по основному полю.

15.Проверка порогового контраста УРИ.

16.Проверка устройства цифровой памяти УРИ.

Стол рентгеновский.

17.Проверка состояния тросов и подшипников.

18.Суммарная фильтрация рентгеновского излучения.

19.Проверка поворота колонны с излучателем.

20.Проверка поворота излучателя.

21.Проверка изменения высоты выделяемого слоя при томографии.

22.Проверка работы устройства уровня среза.

23.Выполнение томограмм: угол 10,20,40 град.

Стока для рентгенографии.

24.Проверка состояния тросов и подшипников.

Заключение.

В настоящее время продолжаются разработки по улучшению качества рентгенологических аппаратов, их радиационной безопасности, снижение лучевой нагрузки на пациента и получение более полной и широкой информации при исследовании различных органов и систем человека. В современных рентгеновских комплексах и аппаратах, флюрографах, маммографах и ангиографах все шире находит применение цифровое преобразование рентгеновского излучения с получением цифровых рентгенограмм во время исследований, которые могут передаваться по компьютерным сетям различным ЛПУ. Все это существенно расширяет возможности современной рентгенотехники и рентгенодиагностики.

Литература.

1.Рентгеновские диагностические аппараты в 2-х томах под ред. проф. Н.Н. Блинова, проф. Б.И. Леонова. 2001г.

2. А.Н. Кишковский, Л.А. Тютин. Медицинская рентгенотехника.1983г.

3. Техническая документация на РДК «МЕДИКС-РЦ-АМИКО».