## Титульный
Отделение | Физио
2015

## Перечень ИМТ
Перечень оборудования
№ п\п | Наименование аппарата (прибора) | Тип, марка | Заводской № | Год выпуска | Плановая периодичность ТО, мес.
1 | Аппарат магнитотерапевтический | Полимаг | 96 | 2009 | 3
2 | Аппарат для лечения диадинамическими токами | ДТ 50-3 (ТОНУС-1) | 91 | 2010 | 3
3 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 | 10029 | 2010 | 6
4 | Аппарат для местной дарсонвализации | Искра-1 | 10050 | 2010 | 3
5 | Аппарат для ультразвуковой терапии | УЗТ-1.01.Ф | 40605008 | 2010 | 12
6 | Аппарат для магнитотерапии | Тесламед | 36398 | 2010 | 12
7 | Аппарат магнито-лазерный | Милта-Ф-8-01 | 357902379 | 2010 | 6
8 | Аппарат лазерный | АЛП-01 Латон | 357902381 | 2010 | 12
9 | Аппарат лазерный 4-х канальный | Мустанг-2000 | 1141869 | 2010 | 12
10 | Аппарат лазерный 2-х канальный | Узор А02К | 1141814 | 2010 | 12
11 | Аппарат лазерный 2-х канальный | Узор А02К | 888-1355А | 2010 | 12
12 | Аппарат низкочастотный электромагнитотерапевтический | АНЭб-01 Гефест | 502400 | 2010 | 12
13 | Аппарат низкочастотный электромагнитотерапевтический | АНЭб-01 Гефест | 888-1361А | 2010 | 12
14 | Аппарат КВЧ-терапии | Сем-Тесн "Стела" | 8029 | 2010 | 12
15 | Аппарат для светолечения | Биоптрон | 20981 | 2010 | 12
16 | Аппарат для светолечения | Биоптрон | 20982 | 2010 | 12
17 | Многофункциональный физиотерапевтический аппарат | Ирга | 1TSA1403 | 2012 | 12
18 | Аппарат для местной ганввализации | Искра-1 | 3890 | 2010 | 3
Заведующий отделением __________________________ |  | Представитель ООО____________________

## График ИМТ
Г Р А Ф И К
Примечание :
Регламентные работы проводимые в объёме определенном в маршрутных картах по техническому обслуживанию ИМТ:
1- ежемесячные;
2- ежеквартальные ( дополнительные работы к п.1);
3 -полугодовые (дополнительные работы к п.2);
4- годовые ( дополнительные работы к п. 3)
N п/п | Вид медицинской техники | Тип, марка аппарата | Заводской номер | Год выпуска | Техническое обслуживание ИМТ
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Аппарат магнитотерапевтический | Полимаг | 96 | 2009 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1
2 | Аппарат для лечения диадинамическими токами | ДТ 50-3 (ТОНУС-1) | 91 | 2010 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2
3 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 | 10029 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1
4 | Аппарат для местной дарсонвализации | Искра-1 | 10050 | 2010 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1
5 | Аппарат для ультразвуковой терапии | УЗТ-1.01.Ф | 40605008 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Аппарат для магнитотерапии | Тесламед | 36398 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Аппарат магнито-лазерный | Милта-Ф-8-01 | 357902379 | 2010 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Аппарат лазерный | АЛП-01 Латон | 357902381 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1
9 | Аппарат лазерный 4-х канальный | Мустанг-2000 | 1141869 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1
10 | Аппарат лазерный 2-х канальный | Узор А02К | 1141814 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1
11 | Аппарат лазерный 2-х канальный | Узор А02К | 888-1355А | 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
12 | Аппарат низкочастотный электромагнитотерапевтический | АНЭб-01 Гефест | 502400 | 2010 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | Аппарат низкочастотный электромагнитотерапевтический | АНЭб-01 Гефест | 888-1361А | 2010 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | Аппарат КВЧ-терапии | Сем-Тесн "Стела" | 8029 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | Аппарат для светолечения | Биоптрон | 20981 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Аппарат для светолечения | Биоптрон | 20982 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | Многофункциональный физиотерапевтический аппарат | Ирга | 1TSA1403 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | Аппарат для местной ганввализации | Искра-1 | 3890 | 2010 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1
Заведующий отделением |  | ___________________ |  | Представитель ООО _______________

## Регламент
Перечень регламентных работ
Наименование аппарата | Аппарат магнитотерапии
Марка
Модель | Полимаг
Периодичность ТО | Виды работ
месяц | 1. Внешний осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений
2. Контроль органов управления на целостность, четкость, отсутствие люфтов
3. Контроль состояния индикации
4. Заказ необходимых запасных частей
1. Проверка работы излучателей
квартал | 1. Ежемесячное ТО
2. Очистка от пыли и грязи, дезинфекция.
3. Проверка работы излучателей
Год | 1. Ежеквартальное ТО
2. Контроль технического состояния
Наименование аппарата | Аппарат терапевтический
Марка
Модель | Поток-1
Периодичность ТО | Виды работ
месяц | 1. Внешний осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений
2. Контроль органов управления на целостность, четкость, отсутствие люфтов
3. Контроль состояния индикации
4. Заказ необходимых запасных частей
Полгода | 1. Проверка состояния электрического монтажа
2. Ежемесячное ТО
3. Проверка кабелей и электродов
4. Очистка от пыли
Год | 1. Полугодовое ТО
2. Контроль технического состояния
Наименование аппарата | Аппарат терапевтический
Марка
Модель | Искра-1
Периодичность ТО | Виды работ
месяц | 1. Внешний осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений
2. Контроль органов управления на целостность, четкость, отсутствие люфтов
3. Контроль состояния индикации
4. Заказ необходимых запасных частей
квартал | 1. Проверка исправности проводов
2. Ежемесячное ТО
3. Проверка исправности заземления
4. Проверка контактов
5. Проверка работоспособности
6. Очистка от пыли
Год | 1. Ежеквартальное ТО
2. Контроль технического состояния
Наименование аппарата | Аппарат терапевтический
Марка
Модель | УЗТ
Периодичность ТО | Виды работ
месяц | 1. Внешний осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений
2. Контроль органов управления на целостность, четкость, отсутствие люфтов
3. Контроль состояния индикации
4. Заказ необходимых запасных частей
Год | 1. Ежемесячное ТО
2. Очистка от пыли
3. Проверка выходного напряжения
4. Проверка работоспособности
5. Контроль технического состояния
Наименование аппарата | Аппарат терапевтический
Марка
Модель | Тесламед
Периодичность ТО | Виды работ
месяц | 1. Внешний осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений
2. Контроль органов управления на целостность, четкость, отсутствие люфтов
3. Контроль состояния индикации
4. Заказ необходимых запасных частей
Год | 1. Ежемесячное ТО
2. Очистка от пыли
3. Проверка выходного напряжения
4. Проверка работоспособности
5. Контроль технического состояния
Наименование аппарата | Аппарат терапевтический
Марка
Модель | ДТ 50-3
Периодичность ТО | Виды работ
месяц | 1. Внешний осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений
2. Контроль органов управления на целостность, четкость, отсутствие люфтов
3. Контроль состояния индикации
4. Заказ необходимых запасных частей
Квартал | 1. Проверка выходного тока
2. Очистка от пыли
3. Проверка блокировочного устройства
4. Проверка исправности кабеля и электродов
5. Ежемесячное ТО
6. Проверка защитного устройства
Год | 1. Ежеквартальное ТО
2. Контроль технического состояния
Наименование аппарата | Аппарат терапевтический
Марка
Модель | Милта
Периодичность ТО | Виды работ
месяц | 1. Внешний осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений
2. Контроль органов управления на целостность, четкость, отсутствие люфтов
3. Контроль состояния индикации
4. Заказ необходимых запасных частей
Полгода | 1. Очистка от пыли
2. Ежемесячное ТО
3. Проверка кабелей
4. Проверка работоспособности
Год | 1. Полугодовое ТО
2. Контроль технического состояния
Наименование аппарата | Аппарат терапевтический
Марка
Модель | Латон, Мустанг, Узор, Гефест, Стела, Ирга, Биоптрон
Периодичность ТО | Виды работ
месяц | 1. Внешний осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений
2. Контроль органов управления на целостность, четкость, отсутствие люфтов
3. Контроль состояния индикации
4. Заказ необходимых запасных частей
Год | 1. Ежемесячное ТО
2. Очистка от пыли
3. Проверка кабелей
4. Проверка работоспособности
5. Контроль технического состояния

## ТО
Дата | Вид работ (Р, ТО)* | Наименование ИМТ | Перечень выполненных работ | Запасные части, материалы | Решение о дальнейшей эксплуатации | Работы выполнил |  | Работы принял
[6 empty] | должность, ФИО | подпись | должность, ФИО | подпись
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Инструктаж
Сведения о проведении инструктажа медицинского персонала
по правилам эксплуатации ИМТ (изделий медицинской техники)
Дата | Тема инструктажа | Инструктируемый |  |  | Инструктирующий
|  | Фамилия И.О. | Должность | Подпись | Фамилия И.О. | Должность | Подпись