Мед. учрежд.  ……………      КРД…………………(«Индиго» +……………....)

Программа по состоянию на ……………………………

РУЧНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА «МАГНУМ (ИНДИГО)»

*GENERATOR  SETUP*

v

*GEN CONFIGURATION*

v

*TUBE SELECTION*

TUBE 1

TUBE 2

Кнопка «TUBE 1»                                  *TUBE 1 SELECTION*

Выводится библиотека трубок

Кнопка  «RTM90HS 0.6/1.3»    *TUBE 1 : RTM90HS 0.6/1.3  12град.  REV 1.1*

| параметр | значение | варианты | комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| TUBE SPEED |  | …………………… | скорость вращ. анода 3000 об/мин |
| MAX SF KW LS |  |  | мощность МФ на 3000 об/мин |
| MAX LF KW LS |  |  | мощность БФ на 3000 об/мин |
| MAX KV |  |  | максимальное анодное напряжение |
| MAX SF KW HS |  |  | мощность МФ на 9000 об/мин |
| MAX LF KW HS |  |  | мощность БФ на 9000 об/мин |
| >> |  |  |  |
| MAX SF MA |  |  | макс. анодный ток МФ |
| ANODE HU WARNING |  |  | сообщение о разогреве анода |
| ANODE HU LIMIT |  |  | блокировка снимка по темп. анода |
| >> |  |  |  |
| SF STANDBY |  |  | ток накала МФ в деж. режиме |
| LF STANDBY |  |  | ток накала БФ в деж. режиме |
| SF MAX |  |  | максимальный ток накала МФ |
| LF MAX |  |  | максимальный ток накала БФ |
| FIL BOOST |  |  | время форсирования накала |
| FIL PREHEAT |  |  | время разогрева катода (задержка снимка по накалу) |

RETURN,    RETURN

Кнопка «TUBE 2»                                *TUBE 2 SELECTION*

Далее аналогично *TUBE 1 SELECTION*

*GEN CONFIGURATION*

v

*GENERATOR LIMINS*

| параметр | значение | варианты | комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| MAX KW |  |  | макс. мощность |
| MAX mA |  |  | макс. анодный ток |
| MIN mA |  |  | мин. анодный ток |
| MAX mAs |  |  | макс. экспозиция |

*GEN CONFIGURATION*

*RECEPTOR SETUP*

| параметр | Стол сн. | Сн. б/реш. | Стойка сн. | Томо | ПСШ | AUX | Варианты | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBE |  |  |  |  |  |  | 1, 2, NONE | номера трубок по приёмникам |
| TOMO |  |  |  |  |  |  | NO, YES | наличие режима томографии |
| FLUORO |  |  |  |  |  |  | NO, YES | наличие режима скопии |
| SERIAL |  |  |  |  |  |  | NO, YES | серийная съёмка |
| INTERFACE OPTS |  |  |  |  |  |  | 0 - 99 | опции интерфейса |
| FUNCTIONAL OPTS |  |  |  |  |  |  | 0 - 99 | функциональные опции |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECEPTOR SYM |  |  |  |  |  |  |  | символ приёмника (раб. места) |
| FLUORO HANG |  |  |  |  |  |  | 0 - 99 | задержка скопии |
| RAD HANG |  |  |  |  |  |  | 0 - 99 | задержка снимка |
| LAST IMAGE HOLD |  |  |  |  |  |  | 0 - 99 | задержка изображения |
| MEMORY |  |  |  |  |  |  | NO, YES, DEF | запоминание режима |
| REM TOMO BUT |  |  |  |  |  |  | 2 - 6300 | макс. время томографии |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SF/LF SWITCH |  |  |  |  |  |  | MAN, AUTO | выбор фокуса |
| AEC BACUP |  |  |  |  |  |  | mAs, ms, FIXED | режим эксп-ра |
| AEC BACUP mAs |  |  |  |  |  |  | 0.5 - 600 | макс. экспозиция с эксп-ром |
| AEC BACUP ms |  |  |  |  |  |  | 2 - 6300 | макс. время снимка с эксп-ром |
| DEFAULTS | Если в строке «MЕMORY» опция «DEF» отсутствует – строки «DEFAULTS» нет |  |  |  |  |  |  | параметры по умолчанию |
| AEC CHANNEL |  |  |  |  |  |  | 0, 1, 2, 3, 4 | номера каналов экспонометра |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AEC LOCK EXPs |  |  |  |  |  |  | 1 -- 100 |  |

кнопка «DEFAULTS»       *DEFAULTS*

| TECHNIQUE |  |  |  |  |  |  | mA, mAs, AEC | техника съёмки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOCUS |  |  |  |  |  |  | SMALL, LARGE | фокус |
| FILM SCREEN |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3 | комбинация экран - плёнка |
| LEFT FIELD |  |  |  |  |  |  | NO, YES | левое поле эксп-ра |
| CENTRE FIELD |  |  |  |  |  |  | NO, YES | центральное поле эксп-ра |
| RIGHT FIELD |  |  |  |  |  |  | NO, YES | правое поле эксп-ра |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kV |  |  |  |  |  |  | 40 – 150 | анодное напр-е |
| mA |  |  |  |  |  |  | 10 – 1000 | анодный ток |
| ms |  |  |  |  |  |  | 2 – 6300 | время снимка |
| DENSITY |  |  |  |  |  |  | -8 -- +8 | плотность почернения |

*GEN CONFIGURATION*

v

*I/O CONFIGURATION *

v

*INPUTS*

| параметр | Стол сн. | Сн. б/реш. | Стойка сн. | Томо | ПСШ | AUX | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REMOTE EXP | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | снимок с внешнего устр. |
| REMOTE PREP | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | подготовка - // - // - // - |
| REMOTE FL. EXP | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | скопия - // - // - // - |
| CONSOLE EXP | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | снимок с пульта |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSOLE PREP | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | подготовка с пульта |
| TOMO EXP | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | томография |
| REM TOMO SEL | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | выбор томо с внешн. устр |
| I/I SAFETY | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | защита УРИ |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |
| COLL ITLK | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | блокировка по дифрагме |
| BUCKY CONTACTS | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | вкл. сн.с решётки |
| SPARE | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | резерв |
| TERMAL SW1 | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | термоконтакт излучателя 1 |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |
| TERMAL SW2 | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | термоконтакт излучателя 2 |
| DOOR ITLK | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | блокировка дверным контактом |
| MULTI SPOT EXP | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | серийная съёмка |

*OUTPUTS*

| BKY1 SELECT | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | выбор решётки 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BKY2 SELECT | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | выбор решётки 2 |
| BKY3 SELECT | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | выбор решётки 3 |
| TOMO/BKY4 SEL. | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | выбор решётки 4 |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |
| TOMO/BKY STRT | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | старт решётки |
| ALE | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ |  |
| COLL BYPASS | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | упр-е диафрагмой |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |
| ROOM LIGT | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | дверной свет (табло «не входить») |
| SPARE | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | резерв |