ВСЕ РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО СЛУЖБОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.

-	Соблюдайте установленные интервалы технического обслуживания указанные в данной инструкции. Автоклав Е9 снабжен системой напоминания, чтобы обратить внимание оператора на выполнение необходимых технических процедур.

-	Запрещается удалять устройства безопасности установленные в автоклаве. Реулярно проверяйте их работоспособность. (see chap. 2.2 “Safety devices”).

-	Если возникла опасная ситуация, немедлено отключите автоклав от источника питания.

-	Персонал, не имеющий допуска должен оставаться на безопасном расстоянии от оборудования во время технического обслуживания.

После окончания технического обслуживания и перед запуском автоклава необходимо проверить все устройства безопасности, а также отключить другие работающие приборы и устройства.

Чтобы получить доступ в меню периодического обслуживания, необходимо включить автоклав и следовать ниже приведенной последовательности действий.

| Выберите пункт Main Menu и нажмите ОК. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Из появившегося списка выберите пункт Maintenance и нажмите ОК для подтверждения. |  | Maintenance – Техн. обслуживание Используя курсоры и , выберите необходимый пункт меню и нажмите ОК для подтверждения. Если выбран пункт Periodic maintenance, смотри главу 8.2; Если выбран Extraordinary maintenance , смотри главу 8.3. -Нажатие позволяет вернуться в предыдущий экран. |
| --- | --- | --- |

Periodic maintenance – Программа  технического обслуживания.

| ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ |
| --- | --- |
| ЕЖЕДНЕВНО | Cleaning of the door seal. Чистка уплотнителя двери General cleaning of the external surfaces. Чистка наружних поверхностей General cleaning of the internal surfaces. Чистка внутренних поверхностей |
| ЕЖЕНЕДЕЛЬНО | Cleaning of the sterilization chamber.Чистка стерилизационной камеры Cleaning of the trays and the support.Чистка лотков и держателя |
| ЧЕРЕЗ 500 ЦИКЛОВ | Replacement of the bacteriological filter. Замена бактериологического фильтра |
| ЧЕРЕЗ 500 ЦИКЛОВ | Replacement of the seals. Замена уплотнителя двери |
| ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ | Request a structural check of the chamber. Проверка стерилизационной камеры |
| ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ | Adjustment of the closing mechanism. Регулировка запирающего механизма |

8.2	Периодическое техническое обслуживание.

Активация и деактивация программы.

| Выберите Periodic maintenance и нажмите ОК. Появится экран, который показывает, сколько циклов осталось до выполнения данной операции: - cleaning of chamber-seal-door – чистка и уход за уплотнителем двери; - emptying and cleaning tanks – осушение и чистка баков воды. Счетчики этого пункта меню можно отключить и напоминания не будут больше появляться на экране дисплея (не рекомендуется). С помощью курсоров и выберите inactivate counters и нажмите ОК для подтверждения. Если необходимо снова включить напоминания, выберите activate counters и нажмите ОК для подтверждения (рекомендуется). Счетчик циклов включится с того значения, с которого был отключен. Программа периодического ухода более подробно описана в инструкции по эксплуатации, т.к. осуществляется персоналом ответственным за эксплуатацию оборудования. -Нажатие позволяет вернуться в предыдущий экран. |  |  |
| --- | --- | --- |

8.3	Сервисное техническое обслуживание.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сервисное техническое обслуживание выполняется только специалистами имеющими соответствующий допуск. |
| --- | --- |

Любая работа, которая не включена в периодическое техническое обслуживание, является сервисным техническим обслуживанием.

| Выберите Extraordinary maintenance и нажмите ОК, появится экран, на котором будет указано количество циклов до момента появления сообщения о проведении сервисного технического обслуживания. Это сообщение будет появляться каждый раз при запуске автоклава. В этом меню счетчики циклов для сообщения о напоминании не могут быть деактивированы. - Нажатие позволяет вернуться в предыдущий экран. После выполнения сервисного обслуживания по этим трем пунктам, необходимо обнулить счетчики, для того чтобы сообщение о напоминании проведения сервисного технического обслуживания больше не появлялось. Сброс счетчиков (установка на 0); Последовательность нажатия кнопок. Replacement of the bacteriological filter – замена бактериологического фильтра; Центральная кнопка – три раза. Replacement of the door seal – замена уплотнителя двери; Правая кнопка – три раза. Service maintenance – сервисное техническое обслуживание; Центральная кнопка два раза затем правая кнопка два раза. |
| --- |
|  | Бактериологический фильтр и дверной уплотнитель не являются изделиями на которые распространяется гарантия. |  |  |  |  |
| Сервисное техническое обслуживание. После 1000 циклов эксплуатации или через 2 года (если в течение двух лет автоклав наработал менее 1000 циклов), появляется сообщение о проведении сервисного технического обслуживания. - Нажатие ОК позволяет вернуться в предыдущий экран. |  |  |  |  |  |
| Up to EEG060999 Up to EEH060999 |  | Starting EEG061000 Starting EEH061000 |  |  |
| Действия, необходимые для выполнения при проведении сервисного технического обслуживания. |  |  |  |  |  |
| - Замена бактериологического фильтра; - Замена уплотнителя двери; - Чиска камеры и двери автоклава; - Чистка баков воды и датчиков уровня воды; - Очистка от возможной пыли материнской платы; - Проверка состояния фильтров FT1 и FT2, очистка или замена при необходимости; - Verify visually the condition of separator gasket and W.O.S. gasket; - Смазка шарниров двери; - Выполните цикл В 134 и проверте клибровку температурных датчиков, sending the PIN 5 of the internal serial socket in short circuit, - Проверьте работу водяного насоса ULKA: 200 мл в системе дегазации воды W.O.S. в фазе V1 PHASE при запуске автоклава (см. рис. 7.4.2.1); - Проверте состояние и корректное функционирование проточного клапана сепаратора U4; - Удостовертесь, что защитный термостат TS1 отрегулирован на максимум (4/4); - Если необходимо, обновите версию программного обеспечения автоклава на новую. Свяжитесь для этого с сервисным центром. |  |  |  |  |  |