| КОД ОШИБКИ: Е10 |  |
| --- | --- |
| ОПИСАНИЕ: | EEPROM повреждена или не запущена на Плате Центрального Процессора Пульта АТР или на Плате Высоковольтных Контроллеров. Неверная калибровка данных. |
| ТИП ОШИБКИ: | Критическая ошибка во время включения питания (когда микропроцессор EEPROM U3 на Плате Высоковольтных Контроллеров поврежден или не инициализирован). Информирующая ошибка во время включения питания (когда микропроцессор EEPROM U18 на Плате Пульта АТР поврежден или не инициализирован или когда микропроцессор EPROM U24 на Плате Пульта АТР был заменен). В обоих случаях Код Ошибки «Е10» появится вместе с Кодом Ошибки «Е34» или оповещением «Technique Error/Техническая Ошибка». |
| ПРИМЕНИМО К: | Всем Генераторам. |
| КОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ: | Только на фазе инициализации. |
| ИНФОРМАЦИЯ/ПРИЗНАКИ | Продолжение запуска Генератора отменено. |
| ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ | Микропроцессор EEPROM U3 на Плате Высоковольтных Контроллеров поврежден или не инициализирован. Микропроцессор EEPROM U18 (ATMEL 25320) на Плате Пульта АТР поврежден или не инициализирован. Микропроцессор EPROM U24 на Плате Пульта АТР был заменен. () |
| ДЕЙСТВИЯ | - Если был заменен Микропроцессор EPROM U24 на Плате Пульта АТР, то сбросьте Код Ошибки, чтобы подтвердить то, что NVRAM была инициализирована. - Если ошибка не сбрасывается, то выключите Генератор и установите Dip-переключатель А3024SW2-3 в положение ON для включения режима Обслуживания. Включите Генератор и войдите в настройки рабочего места и произведите проверку в соответствии с описанием Инструкции по Обслуживанию (не забудьте выйти из режима Настройки, чтобы сохранить настройки рабочего места). - Если проблема по-прежнему не исчезла и появляется Код Ошибки «Е10» вместе с Кодом Ошибки «Е34» или оповещением «Technique Error/Техническая Ошибка», то замените Плату Пульта АТР. - Если проблема и в этом случае не исчезла и на Пульте появляется только ошибка «Е10», то замените Плату Высоковольтных Контроллеров. |