SYSTEM CAL.

Важно
Перед началом калибровки прибор необходимо включить на 15 минут.

Предупреждение
Существует опасность напряжений в искусственной вентиляции легких. Всегда соблюдайте соответствующие меры безопасности при работе на аппарате искусственной вентиляции легких, пока устройство подключено к источнику электропитания, чтобы предотвратить возможность случайного повреждения электрическим током.
Предупреждение
После калибровки и/или замены любого агрегата(ов), всегда повторяйте полную процедуру испытаний в соответствии Фабиан перечень.

Оборудование
- Измеритель давления
- Анализатор кислорода
- Новорожденных / Педиатрическое тестовое легкое (по каталогу. 1116)
- Т –Адаптер для датчика кислорода (каталогу. 1069)
- Регулируемый регулятор давления (0 – 100 см H2O)
- Тестер Безопасности
- Руководство по обслуживанию Фабиан
- Протокол испытаний Фабиан

Калибровка датчика давления 
- Нажмите кнопку  (MENU), пока на экране не появится меню Фабиан. Нажмите две кнопки  одновременно +  (MENU+ пределы), чтобы войти в меню обслуживания системы. Нажмите кнопку система кол.( CAL SYSTEM) 

- Нажать кнопку 0 см H2O 
Важно: на этом этапе давление в дыхательных путях входной штуцер должен быть свободным. Нет пробки на связи ! 

- Подключите дыхательных путей входное давление штуцер с регулируемым регулятором давления и измерения давления одновременно с внешним измеритель давления. Повышение давления до тех пор, пока внешнее давление метр показывает 60 см H2O кнопку и пресс 60 см H2O на Фабиан. 
- Нажмите кнопку возврата на Фабиан до появления главного меню на экране.

Калибровка клапана выдоха
- Установить следующие значения в режиме ИВЛ:
Инсп. потока: 10 л / мин
Основе расход: 5 л / мин
Пип: 10 см H2O
Давление инсп.: 50 см H2O
Частота 30
Время: (I-Time)  1 Сек.

Нажимайте кнопку  до тех пор, пока рамка не является Activ
- Нажать две кнопки одновременно  + , чтобы попасть в клапан выдоха калибровка
- Сообщение "калибровка клапана выдоха" появляется на экране.
- Калибровка выполняется до достижения значения Pinsp 50 см H2O / Pmean 29 см H2O / Пип-11 см H2O.
- Нажмите кнопку MODE чтобы закрыть процедуру калибровки.

Калибровка входного сигнала регуляторы давления
- Установить следующие значения в режиме ИВЛ:
Инсп. потока: 20 л / мин
Основе расход: 10 л / мин
Пип: 10 см H2O
Давление инсп.: 50 см H2O
Частота 15
Временя: (I-Time)   2 Сек.
Кислорода: 21 %
- Подключить расходомер на вдох

- Поворачивайте на входе регулятор давления воздуха на задней панели до тех пор, пока измеритель прокачки не покажет 20 л / мин

Значение кислорода до 100 %
- Подключить расходомер на вдох
- Поворачивайте на входе регулятор давления воздуха на задней панели до тех пор, пока измеритель прокачки не покажет 20 л / мин