# Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях

УТВЕРЖДАЮ Главный государственный санитарный врач Российской Федерации, первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г.ОНИЩЕНКО 19 января 1998 года Дата введения - 1 апреля 1998 года 3.1. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО БАКТЕРИЦИДНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА И ПОВЕРХНОСТЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ USE OF ULTRA - VIOLET BACTERICIDAL RADIATION FOR THE DISINFECTION OF AIR AND SURFACES IN INNER PREMISES РУКОВОДСТВО Р 3.1.683-98 Предисловие 1. Разработано авторским коллективом в составе М.Г. Шандала (руководитель), В.Г. Юзбашев (НИИ Дезинфектологии Минздрава России), А.Л. Вассерман (АООТ "НИИ ЗЕНИТ"), З.А. Скобарева (НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. Сысина РАМН), при участии Н.Ф. Соколовой (НИИ Дезинфектологии Минздрава России), Л.Г. Подуновой, М.К. Недогибченко, Н.Е. Стреляевой (Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России), О.Г. Титовой, Т.В. Иванцовой, Е.С. Почтаревой (Центр Госсанэпиднадзора в г. Москве), С.И. Аневского (Всероссийский НИИ оптико - физических измерений Госстандарта РФ), Р.Г. Лавровой (ВНИИ медицинской промышленности - ВИТА), В.М. Карачева (НИИ строительной физики Минстроя РФ). 2. Утверждено и введено в действие Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г. Онищенко 19 января 1998 года. 3. Введено впервые. 1. Область применения и общие положения 1.1. Настоящее Руководство предназначено для администрации и эксплуатационных служб учреждений и предприятий, применяющих ультрафиолетовое бактерицидное излучение для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях, для предприятий, разрабатывающих и выпускающих ультрафиолетовыебактерицидные облучатели, осуществляющих проектные и монтажные работы и иных субъектов хозяйственной деятельности независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, а также органов Госсанэпиднадзора и других надзорных органов. 1.2. Ультрафиолетовое бактерицидное излучение является действенным профилактическим санитарно - противоэпидемическим средством, направленным на подавление жизнедеятельности микроорганизмов в воздушной среде и на поверхностях помещений. Оно входит в число средств, обеспечивающих снижение уровня распространения инфекционных заболеваний, дополняет обязательное соблюдение действующих санитарных норм и правил по устройству и содержанию помещений. 1.3. Ультрафиолетовые бактерицидные установки должны использоваться в помещениях с повышенным риском распространения возбудителей инфекций, вследствие возможного микробного загрязнения воздушной среды и поверхностей в лечебно профилактических, производственных и общественных учреждениях. Перечень помещений, которые должны быть оборудованы ультрафиолетовыми бактерицидными установками, определяется настоящим Руководством и санитарными правилами устройства и эксплуатации объектов или отраслевой нормативно - технической документацией, согласованной с органами санитарно эпидемиологического надзора. 1.4. Технические средства, обеспечивающие обеззараживание ультрафиолетовым бактерицидным излучением воздуха и поверхностей в помещениях, включают в себя: источники ультрафиолетового бактерицидного излучения (бактерицидные лампы), в излучении которых имеется спектральный диапазон с длинами волн 205 - 315 нм (остальная область спектра излучения играет второстепенную роль); облучатели, перераспределяющие поток излучения в окружающее пространство в заданном направлении; бактерицидные установки, представляющие собой группу облучателей, установленных в помещении, для обеспечения заданного уровня снижения микробной обсемененности. 1.5. Использование ультрафиолетовых бактерицидных установок требует строгого выполнения мер безопасности, исключающих возможное вредное воздействие на человека ультрафиолетового бактерицидного излучения, озона и паров ртути. 1.6. Разработка бактерицидных ламп и облучателей должна проводиться по ГОСТ Р 15.013-94 "Система разработки и постановки продукции на производство. Медицинские изделия", ГОСТ Р 50444-92 "Приборы, аппараты и оборудование медицинское. Общие технические условия", ГОСТ Р 50267.0-92 "Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности", а также Постановления председателя Госкомсанэпиднадзора России N 1 о т 05.01.93 "О порядке выдачи гигиенических сертификатов на продукцию". ------------------------------------------------------------------. Постановление утратило силу. - Приказ Минздрава РФ от 20.07.98 г. N 217.. ------------------------------------------------------------------. 1.7. Создание или модернизацию бактерицидных установок следует проводить в соответствии с Медико - техническим заданием на проектирование, согласно Приложению 1, а также с учетом СНиП 23-15-95 "Естественное и искусственное освещение" и Методических указаний по применению бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях, N 11-16/03-06, утвержденные Минздравмедпромом РФ от 28.02.95. Готовность бактерицидной установки к эксплуатации подтверждается актом согласно Приложению 2 и журналом регистрации и контроля работы бактерицидной установки (Приложение 3). 2. Основные понятия, используемые в Руководстве 2.1. УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ БАКТЕРИЦИДНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ электромагнитное излучение ультрафиолетового диапазона длин волн в интервале от 205 до 315 нм. 2.2. БАКТЕРИЦИДНОЕ (АНТИМИКРОБНОЕ) ДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ - потеря жизнеспособности микроорганизмов под воздействием ультрафиолетового излучения. 2.3. САНИТАРНО - ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ МИКРООРГАНИЗМ - микроорганизм, выбранный для характеристики микробного загрязнения объектов окружающей среды и контроля эффективности обеззараживания. 2.4. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СПЕКТРАЛЬНАЯ БАКТЕРИЦИДНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ - относительное значение действия бактерицидного ультрафиолетового излучения от длины волны в спектральном диапазоне 205 - 315 нм, равное единице при длине волны 265 нм. 2.5. БАКТЕРИЦИДНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ - оценка уровня снижения микробной обсемененности воздушной среды или поверхностей в результате воздействия ультрафиолетового излучения, выражена в процентах, как отношение числа погибших микроорганизмов (Nп) к их начальному числу до облучения (Nн). Обозначение: J(бк) = (N(п) / N(н)) x 100%. 2.6. ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ (ДЕКОНТАМИНАЦИЯ) УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ИЛИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ уничтожение патогенных и условно - патогенных микроорганизмов в воздушной среде или на поверхностях. 2.7. ЭФФЕКТИВНЫЕ БАКТЕРИЦИДНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ И ЕДИНИЦЫ - система эффективных величин и единиц, построение которой базируется на учете относительной спектральной кривой бактерицидного действия, отражающей реакцию микроорганизмов к различным длинам волн ультрафиолетового излучения в диапазоне 205 - 315 нм, при ламбда = = 265 нм S(ламбда)(max) = 1 (см. рис. 1). <*> --------------------------------. <*> Рисунок не приводится.. 2.8. БАКТЕРИЦИДНЫЙ ПОТОК - мощность бактерицидного излучения. Обозначение: Ф(бк). Единица измерения: ватт (Вт). 2.9. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОБЛУЧЕНИЯ - время, в течение которого происходит процесс облучения объекта и достигается заданный уровень бактерицидной эффективности. Обозначение: t. Единица измерения: секунда, минута, час (с, мин, с). 2.10. ЭНЕРГИЯ БАКТЕРИЦИДНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ - произведение бактерицидного потока излучения на время облучения. Обозначение: W(бк) = Ф(бк) x t. Единица измерения: джоуль (Дж). 2.11. БАКТЕРИЦИДНАЯ ОБЛУЧЕННОСТЬ - поверхностная плотность падающего бактерицидного потока излучения (отношение бактерицидного потока к площади облучаемой поверхности). Обозначение: Е(бк) = Ф(бк) / S. Единица измерения: ватт на квадратный метр (Вт/кв. м). 2.12. ПОВЕРХНОСТНАЯ БАКТЕРИЦИДНАЯ ДОЗА (ЭКСПОЗИЦИЯ) поверхностная плотность бактерицидной энергии излучения (отношение энергии бактерицидного излучения к площади облучаемой поверхности). Обозначение: Н(s) = W(бк) / S. Единица измерения: джоуль на квадратный метр (Дж/кв. м). 2.13. ОБЪЕМНАЯ БАКТЕРИЦИДНАЯ ДОЗА (ЭКСПОЗИЦИЯ) - объемная плотность бактерицидной энергии излучения (отношение энергии бактерицидного излучения к объему облучаемой среды). Обозначение: H(v) = W(бк) / V. Единица измерения: джоуль на кубический метр (Дж/куб. м). 2.14. БАКТЕРИЦИДНАЯ ЛАМПА - искусственный источник излучения, в спектре которого имеется преимущественно ультрафиолетовое бактерицидное излучение. 2.15. БАКТЕРИЦИДНАЯ ОТДАЧА ЛАМПЫ - коэффициент, характеризующий бактерицидную эффективность источника излучения (отношение мощности бактерицидного излучения к мощности лампы). Обозначение: эта(л) = Ф(бк) / Р(л). Единица измерения: бактерицидный ватт на энергетический (Вт(бк) / Вт(л)). 2.16. ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЙ АППАРАТ (ПРА) - электротехническое устройство, обеспечивающее зажигание и необходимый электрический режим работы лампы, при ее включении в питающую сеть. 2.17. БАКТЕРИЦИДНЫЙ ОБЛУЧАТЕЛЬ - устройство, состоящее из бактерицидной лампы или ламп, ПРА, отражательной арматуры, деталей для крепления ламп и присоединения к питающей сети, а также элементов для подавления электромагнитных помех в радиочастотном диапазоне. 2.18. КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ ОБЛУЧАТЕЛЯ (КПД) коэффициент, характеризующий эффективность использования облучателем бактерицидного потока установленных в нем ламп (отношение бактерицидного потока, излучаемого в пространство облучателем к суммарному бактерицидному потоку, установленных в нем ламп). Обозначение: эта(о) = Ф(о.бк) / SUM Ф(л.бк). Безразмерная величина. 2.19. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БАКТЕРИЦИДНОГО ОБЛУЧАТЕЛЯ количественная оценка результативности использования облучателя, как средства снижения микробной обсемененности воздушной среды (отношение объема воздушной среды к времени облучения для достижения заданного уровня бактерицидной эффективности). Обозначение: Пр(о) = V / t. Единица измерения: метр кубический на час (куб. м/ч). 2.20. УДЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БАКТЕРИЦИДНОГО ОБЛУЧАТЕЛЯ количественная оценка эффективности использования электрической энергии, потребляемой из питающей сети облучателем, для достижения заданного уровня бактерицидной эффективности в единице объема воздушной среды (отношение производительности облучателя к мощности облучателя). Обозначение: эта(уд) = Пр(о) / Р(о). Единица измерения: метр кубический на ватт час (куб. м/Вт ч). 2.21. КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАКТЕРИЦИДНОГО ПОТОКА ЛАМП экспериментальный коэффициент, относительное значение которого зависит от типа облучателя и способа его установки в помещении. Обозначение: К(ф). Безразмерная величина. 2.22. РЕЖИМ ОБЛУЧЕНИЯ - длительность и последовательность работы облучателей - это непрерывный режим (в течение всего рабочего дня или более) или повторно - кратковременный (чередование сеансов облучения и пауз). 2.23. УСЛОВИЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ - обеззараживание в присутствии или отсутствии людей в помещении. 2.24. СИСТЕМА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ - использование бактерицидных облучателей совместно с обще обменной приточно - вытяжной вентиляции с механическим побуждением или без нее. 3. Антимикробное действие ультрафиолетового излучения Антимикробное действие ультрафиолетового излучения, являющегося частью спектра электромагнитных волн оптического диапазона, проявляется в деструктивно - модифицирующих фотохимических повреждениях ДНК в клеточном ядре микроорганизмов, что приводит к гибели микробной клетки в первом или последующем поколении. Более чувствительны к воздействию ультрафиолетового излучения вирусы и бактерии в вегетативной форме (палочки, кокки). Менее чувствительные грибы и простейшие микроорганизмы. Наибольшей устойчивостью обладают споровые формы бактерий. Микроорганизмы относятся к кумулятивным фотобиологическим приемникам, следовательно, результат взаимодействия бактерицидного излучения и микроорганизма зависит от его вида и от энергии излучения, поглощенной клеткой, т.е. пропорционален бактерицидной дозе (экспозиции). В таблице 1 приведены значения поверхностной и объемной бактерицидной дозы (экспозиции) в энергетических единицах, обеспечивающие достижение эффективности обеззараживания до 90,95 и 99,9% при облучении микроорганизмов излучением с длиной волны 254 нм от ртутной лампы низкого давления. Таблица 1 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ АНТИМИКРОБНОЙ ПОВЕРХНОСТНОЙ H(S) И ОБЪЕМНОЙ H(V) ДОЗ (ЭКСПОЗИЦИЙ) ПРИ РАЗЛИЧНОМ УРОВНЕ БАКТЕРИЦИДНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ J(БК) ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ МИКРООРГАНИЗМОВ Вид микроорганизма; H(s), Дж/кв. м; H(v), Дж/куб. м. при J(бк); при J(бк). 90%; 95%; 99,9%; 90%; 95%; 99,9%. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Agrobacterium tumefaciens; 44; 61; 85; 116; 179; 496. Bacillus Anthracis; 45; 63; 87; 118; 185; 507. Bacillus Megatherium; 11; 17; 25; 30; 50; 146. Bacillus Megatherium (spo-; 273; 357; 520; 718; 1046; 3032. res). Bacillus Paratyphosus; 32; 44; 61; 84; 129; 356. Bacillus Subtilis (mixed); 71; 89; 110; 187; 261; 641. Bacillus Subtilis; 305; 398; 580; 802; 1166; 3380. Clostnidium Tetani; 120; 163; 220; 316; 478; 1283. Corynebacterium; 34; 47; 65; 89; 138; 379. Dephtheriae. Eberthella Typhosa; 21; 29; 41; 55; 85; 239. Escherichia Coli; 30; 45; 66; 79; 132; 385. Legionella bozemanii; 18; 25; 35; 47; 73; 204. Legionella dumoffii; 21; 35; 55; 55; 102; 320. Legionella gormanii; 12; 23; 49; 31; 67; 285. Legionella micdadel; 14; 21; 31; 37; 62; 180. Legionella longbeachae; 12; 19; 29; 32; 56; 169. Legionella pneumophila; 20; 28; 38; 53; 92; 221. Legionella interrogans; 22; 37; 60; 55; 108; 350. Micrococcus Candidas; 60; 86; 123; 158; 252; 717. Micrococcus Pillonensis; 81; 111; 150; 213; 325; 875. Micrococcus Sphaeroides; 100; 124; 154; 263; 363; 898. Mycobacterium Turberculosis; 54; 74; 100; 142; 217; 583. Neisseria Catarralis; 44; 61; 85; 116; 179; 496. Phytomonas Tumefaciens; 44; 61; 85; 116; 179; 496. Phytomonas Vulgaris; 26; 42; 66; 68; 123; 385. Pseudomonas Aeruginosa; 55; 76; 105; 145; 223; 612. (environmental strain). Pseudomonas aeruginosa; 21; 29; 39; 55; 85; 227. (laboratory stain). Pseudomonas Fiuorescens; 35; 48; 66; 92; 141; 385. Rhodsprilum rubrum; 24; 39; 62; 63; 114; 361. Salmonella; 54; 74; 100; 142; 217; 583. Salmonella Enteritidis; 40; 55; 76; 105; 161; 443. Salmonella paratyphi; 23; 38; 61; 60; 111; 356. (enteric fever). Salmonella Typhimurium; 80; 111; 152; 210; 325; 886. Salmonella typhosa; 22; 37; 60; 58; 108; 356. (Typhoid fever). Serratia Lutea; 197; 228; 264; 518; 668; 1539. Sarcina Marcescens; 24; 39; 62; 63; 114; 361. Shigella dysenteriae; 22; 30; 42; 58; 98; 245. (Dysenery). Shigella flxneri (Dysenery); 17; 24; 34; 45; 70; 198. Shigella soonei; 23; 30; 70; 60; 98; 415. Shigella Paradisenteriae; 17; 24; 34; 45; 70; 198. Spirillum Rubsum; 44; 52; 62; 115; 152; 361. Staphylococcus epidermidis; 34; 45; 58; 99; 132; 338. Staphylococcus Albus; 33; 44; 57; 87; 129; 332. Staphylococcus faecalis; 54; 74; 100; 168; 217; 583. Staphylococcus Aureus; 49; 57; 66; 130; 167; 385. Staphylococcus Hemolyticus; 21; 35; 55; 57; 103; 320. Streptococcus Lactis; 61; 74; 88; 162; 217; 513. Streptococcus Viridans; 20; 28; 38; 53; 82; 222. Vibrio cholerae; 35; 48; 65; 92; 141; 378. Bacteriophaga (E.coli); 36; 49; 66; 95; 144; 385. Influenza virus; 36; 49; 66; 95; 144; 385. Hepatitis virus; 26; 39; 80; 68; 114; 466. Poliovirus (Poliomyelltis); 110; 157; 210; 289; 460; 1224. Rotavirus; 130; 170; 240; 342; 498; 1400. Todacco mosaic virus; 2400; 3125; 4400; 6312; 9156; 25650. Aspergillus flavus; 540; 697; 990; 1420; 2042; 5770. (yellowish green).