Сообщения об ошибках в приборе «Алкотест-203».

Сообщение «04» говорит о нарушении калибровочных данных в приборе.

Логика этой ошибки такова:

значения напряжений, подаваемых с датчика алкоголя на вход микроконтроллера, увеличиваются с увеличением концентрации спиртовоздушной смеси. Значения калибровочных точек последовательно заносятся в ячейки памяти ПЗУ:

1-я ячейка – значение напряжения датчика U02, соответствующее концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе 90 мГ/м3  или 0,2‰ в крови. Т.е  в ГС1 необходимо залить   1-й водно-спиртовой раствор и в режиме «Н» записать эти данные в память прибора;

2-я ячейка  - значение напряжения U05, соответствующее концентрации 225 мГ/м3 или 0,5 ‰ в крови (2-й водно-спиртовой раствор);

. . .

5-я ячейка  - значение напряжения U30, соответствующее концентрации 1350 мГ/м3 или 3.0 ‰ в крови (5-й водно-спиртовой раствор).

Т.е. в ячейках памяти должны быть записаны 5 значений напряжений, соответствующих 5-ти эталонным растворам, причем    U02 < U05 < U10 < U20 < U30.

Поэтому при нарушении вышеприведенной  формулы при переходе в режим поверки или работы и выдается сообщение «04». Эта ошибка не индицируется в режиме настройки (калибровки) «Н».

Эта функция введена после того, когда «любопытные» пользователи «влезали» в режим настройки и «сбивали» калибровочные точки, а потом выставляли претензии о неправильных показаниях прибора. Именно для этого случая и введена блокировка работы прибора с выставлением сообщения 04 в режимах поверки и работы.

В режиме настройки «Н» необходимо последовательно занести значения  каждой из пяти калибровочных точек, т.е. выполнить пункты 4.8-4.13 методики калибровки прибора «АЛКОТЕСТ-203». Только после этого можно работать с прибором в остальных режимах.

Сообщение «05» высвечивается во время калибровки в режиме «Н», если значение второй калибровочной точки (0.5 ‰) получится меньше 2.000 или больше 4.115  т.е.     (2.000 > U05  > 4.115) и означает, что выходной сигнал датчика при 0.5 ‰ не соответствует нормируемому диапазону.

Убрать ошибку «05» можно изменением значения последовательно соединенных резисторов R3 и  R4 нагрузки датчика, которые влияют на напряжение калибровки.

Если U05  < 2.000 необходимо увеличить любой из последовательных резисторов       R3 и/или  R4, а при U05  > 4.115 их уменьшить.