ЗАО “Медицинские технологии Лтд”

Аппарат для рентгенографии передвижной

«МобиРен-МТ»

Руководство по сервисному обслуживанию

г. Москва

1	Введение	4

1.1	Техническое описание аппарата.	4

1.1.1	Назначение.	4

1.1.2	Технические характеристики.	4

1.1.3	Состав комплекта поставки	5

1.1.4	Основные узлы и устройства аппарата	6

2	Методика конфигурирования.	7

2.1	Конфигурирование DIP-переключателя.	7

2.2	Вход в режим конфигурации.	7

2.3	Настройка конфигураций.	9

2.4	Конфигурирование мА для каждого фокуса.	10

2.5	Выбор рентгеновской трубки.	10

2.6	Настройка времени подготовки экспозиции и времени работы лампы подсветки.	11

2.7	Предельное значение мощности рентгеновской трубке от максимально допустимого значения.	11

3	Калибровка аппарата.	12

3.1	Предварительная калибровка токов накала.	12

3.2	Калибровка «Коэффициента кВ».	13

3.3	Калибровка токов накала (большой и малый фокус).	13

3.4	Калибровка «Коэффициента мА».	14

3.5	Малый Фокус	15

3.6	Большой Фокус	15

4	Регулировки.	16

4.1	Выравнивание рентгеновского поля	16

4.2	Выравнивание светового поля и рентгеновского поля.	17

4.3	Тест для проверки размера рентгеновского поля.	19

4.4	Дополнительный фильтр.	21

5	Неисправности.	23

5.1	Сообщения об ошибках.	23

6	Техническое обслуживание.	33

6.1	Периодическое обслуживание.	33

6.2	Общая чистка.	33

6.3	Наружные поверхности.	33

6.4	Очистка внутренних поверхностей.	33

6.5	Проверка кабелей.	33

6.6	Панель управления.	34

7	Запасные части.	35

7.1	Моноблок.	35

7.2	Коллиматор.	37

7.3	Двигатель.	42

7.3.1	Технические данные.	42

7.3.2	Основная важная информация:	42

7.3.3	Защита от воды.	43

7.3.4	Инструкция по разработке.	43

8	Принципиальные схемы	46

Введение

Настоящее Руководство по сервисному обслуживанию, далее по тексту РСО, распространяется на аппарат для рентгенографии передвижной «МобиРен-МТ» (в дальнейшем аппарат), предназначенного для проведения рентгенографии в лечебных палатах медицинских учреждений.

Аппарат изготавливается в соответствии с ТУ 9442-004-47245915-2002.

Обслуживающий персонал должен знать устройство аппарата, изучить настоящее РСО, пройти обучение, инструктаж и аттестацию в соответствии с действующими правилами по технике безопасности и обучение правилам эксплуатации аппарата.

Надежность и долговечность работы аппарата обеспечивается не только качеством изготовления, но и правильной, грамотной эксплуатацией и обслуживанием. Поэтому соблюдение всех указаний, изложенных в настоящем документе, обязательно.

В медицинской практике допускается применение рентгеновских установок, имеющих регистрационное свидетельство Минздрава России. Закупка, продажа (реализация) и ввод в эксплуатацию рентгеновских установок, не имеющих действующего санитарно-эпидемиологического (гигиенического) заключения, сертификата соответствия и регистрационного свидетельства, не допускается.

Техническое описание аппарата.

Назначение.

Аппарат  предназначен  для выполнения при медицинской диагностике рентгенографии на пленку в лечебных палатах медицинских учреждений.

Технические характеристики.

| Максимальная мощность, кВА | 4,5 |
| --- | --- |
| Диапазон кВ | 40-115, с шагом 1 кВ ( 10 %) |
| Частота генератора, кГц | 300 |
| Диапазон мАс | 0,1-200, с шагом 25 % ( 10 %) |
| Время экспозиции, сек | 0,001-10 с шагом 25 % ( 10 %) |
| Максимальное число экспозиций в час | 20 |
| Максимальный размер снимка | 35х43 см |
| Параметры перемещения штатива | вертикальное перемещение излучателя, не менее 100 мм поворот излучателя вокруг двух взаимно перпендикулярных осей, не менее 270. |
| Излучатель | Анод – неподвижный Фокус – 0,6; 1,5 Теплоемкость анода – 40000 Дж Угол наклона - 14 |
| Общая фильтрация | 2,5 ммAl |
| Длина питающего кабеля, м | 6 |
| Длина кабеля кнопки экспозиции, м | 3 |
| Питание аппарата | 220 В, 50 Гц |
| Условия эксплуатации | 10-35 С, относительная влажность 95% |

Состав комплекта поставки

| Наименование | Обозначение документа | Кол-во шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Аппарат для рентгенографии передвижной «МобиРен-МТ» в составе: | ЗАМБ.031.003 | 1 | ЗАО «Медицинские технологии Лтд.», ООО СКБ «Медрентех» |
| - Штатив передвижной | ЗАМБ.031.003.01 | 1 | ЗАО «Медицинские технологии Лтд.», ООО СКБ «Медрентех» |
| - Устройство рентгеновское питающее (моноблок): - SP-HF-4.0 - SP-HF-3.5 | _ | 1 | SEDECAL, Испания |
| - Пульт управления | _ | 1 | SEDECAL, Испания |
| - Руководство по эксплуатации | ЗАМБ.031.003 РЭ | 1 |  |
| - Паспорт | ЗАМБ.031.003 ПС | 1 |  |

Примечание: поставляется по выбору заказчика

Основные узлы и устройства аппарата

Методика конфигурирования.

Данные калибровки и конфигурации аппарата сохраняются в микросхеме памяти U11-EEPROM, которая находится на «Плате Управления» (Portable Control Board).

Конфигурирование DIP-переключателя.

DIP-переключатель находится на Плате управления (Portable Control Board – A3175-01).

Таблица 2-1

Значение DIP-переключателя

| Dip-переключатель SW1 | Описание |
| --- | --- |
| 1 | ON – Сервисный режим включен OFF - Сервисный режим выключен |
| 2 | ON – Выключение сообщений об ошибках OFF – Включение сообщений об ошибках |
| 3 | ON – Включение демо-режима OFF –Выключение демо-режима |
| 4 | ON – Выключение зуммера OFF – Включение зуммера |

Вход в режим конфигурации.

Данные конфигурации вводятся с Панели управления, когда аппарат находится в сервисном режиме (см. таблицу 2-1). Для входа в режим конфигурации необходимо проделать следующие шаги:

- Выключить аппарат.

- Снять крышку пульта управления для доступа к плате «Плата Управления» (Portable Control Board) и выставить переключатель S1-1 в положении «ON».

- Включить аппарат. На дисплеи пульта должна отобразится информация о версии программного обеспечения:

После на дисплеи должна высветится надпись:

Аппарат имеет шесть конфигурационных групп (с «C01» по «C06»), каждая из которых состоит из подгрупп (см. таблицу 2-2).

Таблица 2-2

Меню конфигурации

| Дисплей «кВ» |  | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| С0.1 | Конфигурация - 1 |  | Настраивается на заводе-изготовителе |
|  | С1.1 | Конфигурация - 1 |  |
|  | С1.2 | Не используется |  |
|  | С1.3 | Не используется |  |
| С0.2 | Конфигурация – 2 |  |  |
|  | С2.1 | Конфигурация - 2 |  |
|  | С2.2 | Не используется |  |
|  | С2.3 | Не используется |  |
| С0.3 | Настройка мА для каждого фокуса |  |  |
|  | С3.1 | Максимальное значение мА для малого фокуса |  |
|  | С3.2 | Минимальное значение мА для большого фокуса |  |
| С0.4 | Индексы рентгеновских трубок |  |  |
|  | С4.1 | Конфигурация рентгеновской трубки |  |
|  | С4.2 | Не используется |  |
| С0.5 | Настройка времени предварительной экспозиции и времени работы лампы подсветки |  |  |
|  | С5.1 | Настройка времени предварительной экспозиции | Заводская установка 30 секунд |
|  | С5.2 | Настройка времени работы лампы подсветки | Заводская установка 20 секунд |
| С0.6 | Максимальная мощность рентгеновской трубки |  |  |
|  | С6.1 | Предельное значение мощности рентгеновской трубке от максимально допустимого значения(в процентах) | 70, 80, 90 или 100 % |

- Для входа в меню конфигурации:

  - Удерживая нажатой клавишу «Лампа подсветки», нажмите клавишу «кВ». Сперва отпустите клавишу «кВ», а затем клавишу «Лампа подсветки». На индикаторе «кВ» отобразится «C01» и светодиоды «Фокус трубки» замигают.

  - Нажатием «кВ» и «кВ» выберите интересующее подменю (с «C01» по «C06»).

  - Для входа в подменю нажмите клавишу «Лампа подсветки».

  - Используйте клавиши «кВ» и «кВ» для выбора подменю.

  - Нажмите клавишу «Лампа подсветки».

  - Выход из режима конфигурации: удерживая нажатой кнопку «Лампа подсветки», нажмите «кВ». Сперва отпустите кнопку «кВ», а затем кнопку «Лампа подсветки».

Настройка конфигураций.

Конфигурации – 1 и Конфигурация - 2 (см. таблицу 2-2) не доступна на аппарате и настраивается заводом-изготовителем.

Конфигурирование мА для каждого фокуса.

- Войдите в конфигурационное меню «C03».

- Выберите подменю «C3.1». На дисплеи «кВ» отобразится «C3.1», на дисплеи «мАс» - «20.0».

- Для изменения максимального значения мА для малого фокуса нажмите «мАс» или «мАс». Заводская установка – 20 мА.

- Нажмите одну из клавиш «Фокус трубки» для сохранения значения.

- Клавишей «кВ» выберите подменю «C3.2». На дисплеи «кВ» отобразится «C3.2», на дисплеи «мАс» - «5.00».

- Для изменения минимального значения мА для большого фокуса нажмите «мАс» или «мАс». Заводская установка – 5 мА.

- Нажмите одну из клавиш «Фокус трубки» для сохранения значения.

- Для выхода из подменю нажмите клавишу «Лампа подсветки». Индикатор «кВ» отобразит «C03».

Выбор рентгеновской трубки.

- Войдите в конфигурационное меню «C04».

- Выберите подменю «C4.1». На дисплеи «кВ» отобразится «C4.1», на дисплеи «мАс» - «1», или «2» или «3».

- Для изменения индекса рентгеновской трубки нажмите «мАс» или «мАс» (см. таблицу 2-3).

Таблица 2-3

Индексы рентгеновских трубок

| Индекс | Изготовитель | Модель трубки | Фокусы | ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOSHIBA | DF-151 | 0,5/1,5 | 236 |
| 2 | COMET | ASTARSxAXo-110 | 0,6/1,5 | 235 |
| 3 | NAGEL & GOLLER | GF 181 | 0,6/1,5 | 240 |

- Нажмите одну из клавиш «Фокус трубки» для сохранения значения.

- Для выхода из подменю нажмите клавишу «Лампа подсветки». Индикатор «кВ» отобразит «C04».

Настройка времени подготовки экспозиции и времени работы лампы подсветки.

- Войдите в конфигурационное меню «C05».

- Выберите подменю «C5.1» (время подготовки экспозиции). На дисплеи «кВ» отобразится «C5.1», на дисплеи «мАс» - «30».

- Для изменения времени подготовки экспозиции нажмите «мАс» или «мАс». Заводская установка – «30».

- Нажмите одну из клавиш «Фокус трубки» для сохранения значения.

- Нажмите «мАс» для выбора подменю «C5.2» (время работы лампы подсветки). На дисплеи «кВ» отобразится «C5.2», на дисплеи «мАс» - «20».

- Для изменения времени работы лампы подсветки нажмите «мАс» или «мАс». Заводская установка – 20 секунд.

- Нажмите одну из клавиш «Фокус трубки» для сохранения значения.

- Для выхода из подменю нажмите клавишу «Лампа подсветки». Индикатор «кВ» отобразит «C05».

Предельное значение мощности рентгеновской трубке от максимально допустимого значения.

- Войдите в конфигурационное меню «C06».

- Выберите подменю «C6.1». На дисплеи «кВ» отобразится «C6.1», на дисплеи «мАс» - «100».

- Для изменения предельной мощности нажмите «мАс» или «мАс». Заводская установка – «100».

- Нажмите одну из клавиш «Фокус трубки» для сохранения значения.

- Для выхода из подменю нажмите клавишу «Лампа подсветки». Индикатор «кВ» отобразит «C06».

- Выход из режима конфигурации: удерживая нажатой кнопку «Лампа подсветки», нажмите «кВ». Сперва отпустите кнопку «кВ», а затем кнопку «Лампа подсветки».

Калибровка аппарата.

Для калибровки аппарата необходимо проделать следующие шаги:

  - Подсоединить щупы осциллографа входа 1 к контрольным точкам TP16(измерение кВт) и TP13(«земля»). 1В (значение, измеренное осциллографом) = 10 кВ (генератора).

  - Подсоединить щупы осциллографа входа 2 к контрольным точкам TP15(измерение мА) и TP13(«земля»). 1В (значение, измеренное осциллографом) = 10 мА (генератора).

  - Выставить для входа 1 - 2В на деление и для входа 2 - 0,5 В на деление. Временная развертка – 50 мс/дел.

- Провести предварительную калибровку токов накала.

- Провести калибровку «Коэффициента кВт».

- Провести калибровку токов накала.

- Провести калибровку «Коэффициента мА».

Предварительная калибровка токов накала.

- Удерживая нажатой кнопку «Лампа подсветки», нажмите кнопку «мАс». Сперва отпустите кнопку «мАс», а затем кнопку «Лампа подсветки».

- Выберите: 80 кВ, большой фокус и наименьшее значение мА (в калибровочном режиме значения мА отображаются в окне мАс).

- Сделайте экспозицию и измерьте кВ и мА с помощью осциллографа. Убедитесь, что измеренные сигналы имеют правильную прямоугольную форму. Если измеренное значение мА не соответствует установленному, то откорректируйте токи накала с помощью нажатой кнопки «Лампа подсветки» и кнопок «кВ», «кВ».

- Повторно сделайте экспозицию и проверьте соответствие установленному и измеренному значению токов накала. Повторите п.3 в случае несоответствия.

- Как только установленное значение мА совпадет с измеренным значением мА, нажмите кнопку «Лампа подсветки» и «мАс» для сохранения результатов калибровки.

- Повторите вышеописанную процедуру калибровки для 40 кВ, большого фокуса и минимального значения мА.

- Повторите вышеописанную процедуру калибровки для 110 кВ (или 100 кВ), большого фокуса и минимального значения мА.

- Выход из Калибровочного режима: удерживая нажатой кнопку «Лампа подсветки», нажмите «мАс». Сперва отпустите кнопку «мАс», а затем кнопку «Лампа подсветки».

Калибровка «Коэффициента кВ».

- Удерживая нажатой кнопку «Лампа подсветки», нажмите кнопку «мАс». Сперва отпустите кнопку «мАс», а затем кнопку «Лампа подсветки». На индикаторе «кВ» отобразится «P01» и один из светодиодов «Фокус трубки» замигает.

- Нажмите кнопку «Лампа подсветки» для входа в режим калибровки «Коэффициента кВ» (P01).

- Разместите киловольтметр на расстоянии 100 см. от фокуса трубки.

- Сделайте экспозицию (автоматически выставляются следующие параметры: 80 кВ, 5мА, 100 мс). Запишите измеренное значение кВ. С помощью кнопок «мАс» и «мАс» выставите измеренное значение кВ.

- Сохраните настройки нажатием одной из кнопок «Фокус трубки». В течение двух секунд индикатор «мАс» отобразит значение «Коэффициента кВ».

- Для выхода из подменю «P01» нажмите кнопку «Лампа подсветки».

- Выход из Калибровочного режима: удерживая нажатой кнопку «Лампа подсветки», нажмите «мАс». Сперва отпустите кнопку «мАс», а затем кнопку «Лампа подсветки».

Калибровка токов накала (большой и малый фокус).

- Удерживая нажатой кнопку «Лампа подсветки», нажмите кнопку «мАс». Сперва отпустите кнопку «мАс», а затем кнопку «Лампа подсветки». На индикаторе «кВ» отобразится «80», или «40» или «100» («110») и один из светодиодов «Фокус трубки» замигает.

- Выберите: 80 кВ, «Малый фокус» и наименьшее значение мА.

- Сделайте экспозицию и измерьте кВ и мА с помощью осциллографа. Убедитесь, что измеренные сигналы имеют правильную прямоугольную форму. Если измеренное значение мА не соответствует установленному, то откорректируйте токи накала с помощью нажатой кнопки «Лампа подсветки» и кнопок «кВ», «кВ».

- Повторно сделайте экспозицию и проверьте соответствие установленному и измеренному значению токов накала. Повторите п.3 в случае несоответствия.

- Как только установленное значение мА совпадет с измеренным значением мА, нажмите кнопку «Лампа подсветки» и «мАс» для сохранения результатов калибровки. Заполните таблицу 3-1 калибровочными значениями.

- Повторите вышеописанную процедуру калибровки для остальных значений мА на 80 кВ.

- Повторите вышеописанную процедуру калибровки для 40 кВ и 110 кВ (или 100 кВ).

- Выберите: 80 кВ, «Большой фокус» и наименьшее значение мА.

- Проведите калибровку токов накала по описанной выше методике для большого фокуса на 40 кВ, 80 кВ и 110 кВ (100 кВ).

- Выход из Калибровочного режима: удерживая нажатой кнопку «Лампа подсветки», нажмите «мАс». Сперва отпустите кнопку «мАс», а затем кнопку «Лампа подсветки».

Калибровка «Коэффициента мА».

- Удерживая нажатой кнопку «Лампа подсветки», нажмите кнопку «мАс». Сперва отпустите кнопку «мАс», а затем кнопку «Лампа подсветки». На индикаторе «кВ» отобразится «P01» и один из светодиодов «Фокус трубки» замигает.

- Нажатием «кВ» выберите подменю «P02».

- Нажмите кнопку «Лампа подсветки» для входа в режим калибровки «Коэффициента » мА (P02).

- Введите с помощью кнопок «кВ» и «кВ» калибровочное значение мА для 40 кВ, 20 мА (см. данные предыдущей калибровки).

- Сделайте экспозицию и измерьте амплитуду сигнала мА.

- Введите с помощью кнопок «мАс» и «мАс» измеренное значение мА.

- Сохраните настройки нажатием одной из кнопок «Фокус трубки». В течение двух секунд индикатор «мАс» отобразит значение «Коэффициента мА».

- Для выхода из подменю «P02» нажмите кнопку «Лампа подсветки».

- Выход из Калибровочного режима: удерживая нажатой кнопку «Лампа подсветки», нажмите «мАс». Сперва отпустите кнопку «мАс», а затем кнопку «Лампа подсветки».

После окончания калибровки не забудьте перевести переключатель DIP S1-1 в положение OFF (Сервисный режим выключен).

Таблица 3-1

Таблица калибровки токов накала

| мА | Малый Фокус |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 40 кВ | 80 кВ | 110 кВ |
| 5 |  |  |  |
| 6,4 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 10 |  |  | * |
| 12,5 |  | * | * |
| 16 |  | * | * |
| 20 |  | * | * |
| мА | Большой Фокус |  |  |
|  | 40 кВ | 80 кВ | 110 кВ |
| 5 |  |  |  |
| 6,4 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 12,5 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |
| 40 |  |  | * |
| 50 |  |  | * |
| 64 |  | * | * |
| 80 |  | * | * |
| 100 |  | * | * |

Примечание: * - калибровочные значения для этих полей вводятся вручную в соответствии с интерполяционной кривой.

Регулировки.