| КОД ОШИБКИ: Е12 |  |
| --- | --- |
| ОПИСАНИЕ: | Нет тока, мА, во время съемки или величина тока, мА, выходит за допустимые пределы. Неверная величина тока нити накала. |
| ТИП ОШИБКИ: | Информирующая. |
| ПРИМЕНИМО К: | Всем Генераторам. |
| КОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ: | После экспозиции. |
| ИНФОРМАЦИЯ/ПРИЗНАКИ | Ошибка 12 появляется после Облучения для того, чтобы оповестить оператора о том, что значение тока в начале Съемки было неверным. В течение первых 10 мс Генератор прикладывает постоянный ток накала к трубке. Этот ток пропорционален току, уже откалиброванному для этой mA-станции при выбранном значении kVp для этого Облучения (Значения Нити). Ближе к концу этих 10 мс Высоковольтный Контроллер считывает значение тока, мА, и если они на 30 % превышают или ниже выбранных, то посылает на Пульт ошибку 12. |
| ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ | Данные калибровки величин kVp и мА неверны, что приводит к ошибке 12. Перемычка тока, мА, на Высоковольтном Трансформаторе разомкнута или у нее плохой контакт. Показания тока, мА, в начале Облучения составляют 50 % от правильной величины (т.к. одна фаза разомкнута). Проблемы при чтении показаний тока, мА. Неправильный нагрев перед Облучением. Нить накала не достигла необходимой температуры и ток в начале Облучения низкий. Это обычно происходит, когда одновременно нажимаются кнопки «Prep» и «Exp». Проведение Облучения сразу после выхода из режима калибровки в расширенной памяти. Блоки Питания постоянного тока +5 В, +12 В или -12 В Платы Высоковольтных Контроллеров (замеряемые в ТР2, ТР3 и ТР4 на данной Плате) имеют повышенную пульсацию сигналов или измеренное напряжение постоянного тока имеет неверное значение. |

ДЕЙСТВИЯ

- Подключите осциллограф к следующим контрольным точкам на Плате Высоковольтных Контроллеров и убедитесь в том, напряжение имеет верное значение, если нет – то отрегулируйте его при помощи соответственного Потенциометра на Плате Электроснабжения (см. Раздел 2.1 – Диагностика низковольтного электроснабжения постоянным током):

ТР2 (+5 В постоянного тока) на Плате Высоковольтных Контроллеров регулируется при помощи потенциометра R12 на Плате Электроснабжения.

ТР3 (+12 В постоянного тока) на Плате Высоковольтных Контроллеров регулируется при помощи потенциометра R26 на Плате Электроснабжения.

ТР4 (-12 В постоянного тока) на Плате Высоковольтных Контроллеров регулируется при помощи потенциометра R25 на Плате Электроснабжения.

- Когда появляется эта ошибка, то проверьте данные калибровки Разомкнутого mA-Контура (Значения Нити), как описано в Инструкции по Обслуживанию, для всех комбинаций kVp и mA.

При помощи осциллографа, подсоединенного к Контрольной Точке ТР5 (мА) на Плате Высоковольтных Контроллеров, убедитесь, что для  показаний тока мА выполняется соотношение 1В=100 мА (±5%) для версий программного обеспечения V2 и V3, и что для версий V4 и выше соотношение составляет 1В=10 мА начиная с минимального тока и до 80 мА, и 1В=100 мА для токов от 100 мА до максимального значения. Если это не так, то причиной могут быть неверные измерения при второй диагностике тока, мА, или были сделаны неправильные измерения на Генераторе. (См. шаг 3).

- Убедитесь, что перемычка в Контрольной Точке тока, мА, Высоковольтного Трансформатора правильно и надежно установлена.

- Проверьте при помощи осциллографа, что во время всего Облучения  сигналы в Контрольных Точках ТР13 (-мА) и ТР14 (+мА) на Плате Высоковольтных Контроллеров симметричны (±10%). Если какой-либо сигнал отсутствует или несимметричен, то сделайте замер на штырях Pin 6 и 7 на J4 на Плате Высоковольтных Контроллеров. Если сигналы симметричны в обеих Точках, то проблема может быть в Плате Высоковольтных Контроллеров. Если сигналы неверные, то убедитесь, что подсоединения Компактных Генераторов, сделанные на Высоковольтном Трансформаторе на клеммах J1-E, D, K (не Компактные Генераторы подключаются к ТВ1, клеммы 1, 4 и 5) выполнены правильно и надежно. А также убедитесь, что провод заземления GND подсоединен к заземляющему штырю. Если подсоединения выполнены правильно, то проблема заключена в Высоковольтном Трансформаторе.