Требования к сети питания

Генератор должен подключаться к трехфазной сети питания с защитным заземлением 
(4 или 5 проводов - с нейтралью или без). Для получения полной выходной мощности с максимальным значением кВ сеть питания должна обеспечивать работу генератора во всем диапазоне мощностей, от минимальной до максимальной.

Таблица 1-7. Мощность генератора и требования к сети питания.

| Вариант генератора | Напряжение VAC ± 10% (3 фазы) | Импеданс сети питания () | Ток автомата отключения (A) | Номинальная электрическая мощность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кратковрем. (A) (KВA) |  | Долговрем. (A) (KВA) |  |
| РПУ-«ОКО»-45 | 400В - 50 Гц | 0,17 | 80 | 85 | 58 | 5,0 | 2,0 |
| (то же, с флюоро) | 400В - 50 Гц | 0,17 | 80 | 85 | 58 | 7,0 | 3,4 |
| РПУ-«ОКО»-55 | 400В – 50 Гц | 0,17 | 100 | 102 | 68 | 5,0 | 2,0 |
| (то же, с флюоро) | 400В - 50 Гц | 0,17 | 100 | 102 | 68 | 7,0 | 3,4 |
| РПУ-«ОКО»-70 | 400В - 50 Гц | 0,11 | 150 | 124 | 85 | 5,0 | 2,0 |
| (то же, с флюоро) | 400В - 50 Гц | 0,11 | 150 | 124 | 85 | 7,0 | 3,4 |
| РПУ-«ОКО»-80 | 400В - 50 Гц | 0,09 | 150 | 150 | 102 | 5,0 | 2,0 |
| (то же, с флюоро) | 400В - 50 Гц | 0,09 | 150 | 150 | 102 | 7,0 | 3,4 |
| Примечания При падении напряжения сети питания в диапазоне от -10 % до -20% от номинального происходит автоматическое уменьшение мощности. Значения долговременной потребляемой мощности для генераторов с режимом флюороскопии приведены для непрерывной флюороскопии при напряжении 125 кВ и токе 10 мА, а для генераторов без режима флюороскопии - в режиме готовности. Максимальная толщина проводов кабеля питания составляет 50 мм2. |  |  |  |  |  |  |  |