РУЧНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА «МАГНУМ»

*GENERATOR  SETUP*

v

*GEN CONFIGURATION*

v

*TUBE SELECTION*

TUBE 1

Кнопка «TUBE 1»                                  *TUBE 1 SELECTION*

Выводится библиотека трубок

Кнопка  «RTM782HS 0.6/1.2»    *TUBE 1 : RTM782HS 0.6/1.2  12град.  REV 1.1*

| параметр | значение | варианты | комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| TUBE SPEED | DUAL | LOW, HIGH, DUAL | скорость вращ. анода |
| MAX SF KW LS | 20.1 |  | мощность МФ на 3000 об/мин |
| MAX LF KW LS | 50.2 |  | мощность БФ на 3000 об/мин |
| MAX KV | 150 |  | максимальное анодное напряжение |
| MAX SF KW HS | 32.1 |  | мощность МФ на 9000 об/мин |
| MAX LF KW HS | 77.4 |  | мощность БФ на 9000 об/мин |
| >> |  |  |  |
| MAX SF MA | 320 |  | макс. анодный ток МФ |
| ANODE HU WARNING | 80% |  | сообщение о разогреве анода |
| ANODE HU LIMIT | 90% |  | блокировка снимка по темп. анода |
| >> |  |  |  |
| SF STANDBY | 2.2A |  | ток накала МФ в деж. режиме |
| LF STANDBY | 2.2A |  | ток накала БФ в деж. режиме |
| SF MAX | 5.4A |  | максимальный ток накала МФ |
| LF MAX | 5.4A |  | максимальный ток накала БФ |
| FIL BOOST | 220ms |  | время форсирования накала |
| FIL PREHEAT | 780ms |  | время разогрева катода (задержка снимка по накалу) |

RETURN

RETURN

*GEN CONFIGURATION*

v

*GENERATOR LIMINS*

| параметр | значение | варианты | комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| MAX KW | 50 |  | макс. мощность |
| MAX mA | 630 |  | макс. анодный ток |
| MIN mA | 10 |  | мин. анодный ток |
| MAX mAs | 630 |  | макс. экспозиция |

*GEN CONFIGURATION*

v

*RECEPTOR SETUP*

| параметр | Стол сн. | Сн. б/реш. | Стойка сн. | Томо | ПСШ | AUX | Варианты | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBE | 1 | 1 | 1 | NONE | 1 | NONE | 1, 2, NONE | номера трубок по приёмникам |
| TOMO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO, YES | наличие режима томографии |
| FLUORO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO, YES | наличие режима скопии |
| SERIAL | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO, YES | серийная съёмка |
| INTERFACE OPTS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 99 | опции интерфейса |
| FUNCTIONAL OPTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 99 | функциональные опции |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECEPTOR SYM |  |  |  |  |  |  |  | символ приёмника (раб. места) |
| FLUORO HANG | 30sec | 30sec | 30sec | 30sec | 30sec | 30sec | 0 - 99 | задержка скопии |
| RAD HANG | 0sec | 0sec | 0sec | 0sec | 0sec | 0sec | 0 - 99 | задержка снимка |
| LAST IMAGE HOLD | 40ms | 40ms | 40ms | 40ms | 40ms | 40ms | 0 - 99 | задержка изображения |
| MEMORY | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO, YES, DEF | запоминание режима |
| REM TOMO BUT | 2500ms | 2500ms | 2500ms | 2500ms | 2500ms | 2500ms | 2 - 6300 | макс. время томографии |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SF/LF SWITCH | AUTO | AUTO | AUTO | MAN | AUTO | MAN | MAN, AUTO | выбор фокуса |
| AEC BACUP | FIXED | FIXED | FIXED | FIXED | FIXED | FIXED | mAs, ms, FIXED | режим эксп-ра |
| AEC BACUP mAs | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0.5 - 600 | макс. экспозиция с эксп-ром |
| AEC BACUP ms | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2 - 6300 | макс. время снимка с эксп-ром |
| DEFAULTS | В строке «MЕMORY» опция «DEF» отсутствует – поэтому строки «DEFAULTS» нет |  |  |  |  |  |  | параметры по умолчанию |
| AEC CHANNEL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0, 1, 2, 3, 4 | номера каналов экспонометра |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AEC LOCK EXPs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 -- 100 |  |

*GEN CONFIGURATION*

v

*I/O CONFIGURATION *

v

*INPUTS*

| параметр | Стол сн. | Сн. б/реш. | Стойка сн. | Томо | ПСШ | AUX | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REMOTE EXP | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | снимок с внешнего устр. |
| REMOTE PREP | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | подготовка - // - // - // - |
| REMOTE FL. EXP | _ _ _ _ Х | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ Х | _ _ _ _ Х | _ _ _ _ Х | _ _ _ _ Х | скопия - // - // - // - |
| CONSOLE EXP | _ _ _ Х _ | _ _ _ Х _ | _ _ _ Х _ | _ _ _ Х _ | _ _ _ Х _ | _ _ _ Х _ | снимок с пульта |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSOLE PREP | _ Х _ _ _ | _ Х _ _ _ | _ Х _ _ _ | _ Х _ _ _ | _ Х _ _ _ | _ Х _ _ _ | подготовка с пульта |
| TOMO EXP | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | томография |
| REM TOMO SEL | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | выбор томо с внешн. устр |
| I/I SAFETY | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | защита УРИ |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |
| COLL ITLK | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | блокировка по дифрагме |
| BUCKY CONTACTS | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | вкл. сн.с решётки |
| SPARE | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | резерв |
| TERMAL SW1 | Х Х _ Х Х | Х Х _ Х Х | Х Х _ Х Х | Х Х _ Х Х | Х Х _ Х Х | Х Х _ Х Х | термоконтакт излучателя 1 |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |
| TERMAL SW2 | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | термоконтакт излучателя 2 |
| DOOR ITLK | _ Х _ Х Х | _ Х _ Х Х | _ Х _ Х Х | _ Х _ Х Х | _ Х _ Х Х | _ Х _ Х Х | блокировка дверным контактом |
| MULTI SPOT EXP | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | серийная съёмка |

*OUTPUTS*

| BKY1 SELECT | _ _ _ _ Х | _ _ _ _ Х | _ _ _ _ Х | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ Х | _ _ _ _ _ | выбор решётки 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BKY2 SELECT | _ Х _ _ _ | _ Х _ _ _ | _ Х _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ Х _ _ _ | _ _ _ _ _ | выбор решётки 2 |
| BKY3 SELECT | _ _ _ Х _ | _ _ _ Х _ | _ _ _ Х _ | _ _ _ Х _ | _ _ _ Х _ | _ _ _ _ _ | выбор решётки 3 |
| TOMO/BKY4 SEL. | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ Т _ | выбор решётки 4 |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |
| TOMO/BKY STRT | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ Х _ | _ _ _ Х _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ Х _ | старт решётки |
| ALE | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ Х _ | _ _ _ Х _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ Х _ |  |
| COLL BYPASS | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ Х _ | _ _ _ Х _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ Х _ | упр-е диафрагмой |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |
| ROOM LIGT | _ Х Х Х Х | _ Х Х Х Х | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | дверной свет (табло «не входить») |
| SPARE | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | резерв |

*GEN CONFIGURATION*

v

*AEC SETUP*

| параметр | Стол сн. | Сн. б/реш. | Стойка сн. | Томо | ПСШ | AUX | Варианты | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AEC CHANNEL 1 | см. далее |  |  | недоступно |  | недоступно |  |  |
| AEC CHANNEL 2 | см. далее |  |  | -- // -- // -- |  | -- // -- // -- |  |  |
| AEC CHANNEL 3 | см. далее |  |  |  |  |  |  |  |
| AEC CHANNEL 4 | см. далее |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кнопка « AEC CHANNEL 1» *AEC SETUP – C1* |  |  |  |  |  |  |  |
| LEFT FIELD | YES | YES | YES |  | YES |  | YES, NO |  |
| CENTER FIELD | YES | YES | YES |  | YES |  | YES, NO |  |
| RIGT FIELD | YES | YES | YES |  | YES |  | YES, NO |  |
| CHAMBER TYPE | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 -- 255 |  |
| MEDIA | FILM | FILM | FILM |  | FILM |  | FILM, DIGITAL |  |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FILM SCREEN 1 | YES | YES | YES |  | YES |  | YES, NO |  |
| FILM SCREEN 2 | YES | YES | YES |  | YES |  | YES, NO |  |
| FILM SCREEN 3 | YES | YES | YES |  | YES |  | YES, NO |  |
| R FIELD COMP | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | -100 -- +100 |  |
| C FIELD COMP | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | -100 -- +100 |  |
| L FIELD COMP | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | -100 -- +100 |  |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F/S 1 GAIN | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 0 -- 1023 | GAIN - увеличение |
| F/S 1 GAIN | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 0 -- 1023 |  |
| F/S 1 GAIN | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 0 -- 1023 |  |
| кнопка « AEC CHANNEL 2» *AEC SETUP – C2* таблица такая же, только «CHAMBER TYPE» = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кнопка « AEC CHANNEL 3» *AEC SETUP – C3* таблица такая же, только «CHAMBER TYPE» = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кнопка « AEC CHANNEL 4» *AEC SETUP – C4* таблица такая же, только «CHAMBER TYPE» = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*GEN CONFIGURATION*

v

*AEC CALIBRATION*

| параметр | Стол сн. | Сн. б/реш. | Стойка сн. | Томо | ПСШ | AUX | Варианты | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FILM SCREEN 1 | см. далее |  |  |  |  |  |  |  |
| FILM SCREEN 2 | см. далее |  |  |  |  |  |  |  |
| FILM SCREEN 3 | см. далее |  |  |  |  |  |  |  |
| DIGITAL RAD 1 | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |  |  |
| DIGITAL RAD 2 | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |  |  |
| DIGITAL RAD 3 | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |  |  |
| DENSITY SETUP | см. далее |  |  |  |  |  |  |  |

Кнопка « FILM SCREEN 1»   *AEC CAL. F/S1*

| параметр | Стол сн. | Сн. б/реш. | Стойка сн. | Томо | ПСШ | AUX | Варианты | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBE | 1 | 1 | 1 | недоступно | 1 | недоступно |  |  |
| 50 kV | 84 | 84 | 84 | -- // -- // -- | 84 | -- // -- // -- | 0.0 – 99.9 |  |
| 55 kV | 78 | 78 | 78 |  | 78 |  | -- // -- // -- |  |
| 65 kV | 66 | 66 | 66 |  | 66 |  |  |  |
| 75 kV | 54 | 54 | 54 |  | 54 |  |  |  |
| 85 kV | 42 | 42 | 42 |  | 42 |  |  |  |
| 95 kV | 38 | 38 | 38 |  | 38 |  |  |  |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 kV | 34 | 34 | 34 |  | 34 |  |  |  |
| 130 kV | 28 | 28 | 28 |  | 28 |  |  |  |
| RLF COMPENS. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULT SPOT COMP | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | -99 -- 99 |  |

Кнопка « RLF COMPENS.»     *RLF COMP. F/S1*

| 50 msec | 0% | 0% | 0% | недоступно | 0% | недоступно | 0% -- 99% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 msec | 0% | 0% | 0% | -- // -- // -- | 0% | -- // -- // -- | -- // -- // -- |  |
| 1000 msec | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  |

Кнопка « FILM SCREEN 2»     *AEC CAL. F/S2*

| параметр | Стол сн. | Сн. б/реш. | Стойка сн. | Томо | ПСШ | AUX | Варианты | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBE | 1 | 1 | 1 | недоступно | 1 | недоступно |  |  |
| 50 kV | 68 | 68 | 68 | -- // -- // -- | 68 | -- // -- // -- | 0.0 – 99.9 |  |
| 55 kV | 64 | 64 | 64 |  | 64 |  | -- // -- // -- |  |
| 65 kV | 56 | 56 | 56 |  | 56 |  |  |  |
| 75 kV | 48 | 48 | 48 |  | 48 |  |  |  |
| 85 kV | 42.8 | 42.8 | 42.8 |  | 42.8 |  |  |  |
| 95 kV | 38 | 38 | 38 |  | 38 |  |  |  |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 kV | 34 | 34 | 34 |  | 34 |  |  |  |
| 130 kV | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| RLF COMPENS. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULT SPOT COMP | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | -99 -- 99 |  |

Кнопка « RLF COMPENS.»       *RLF COMP. F/S2*

| 50 msec | 0% | 0% | 0% | недоступно | 0% | недоступно | 0% -- 99% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 msec | 0% | 0% | 0% | -- // -- // -- | 0% | -- // -- // -- | -- // -- // -- |  |
| 1000 msec | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  |

Кнопка « FILM SCREEN 3»       *AEC CAL. F/S3*

| параметр | Стол сн. | Сн. б/реш. | Стойка сн. | Томо | ПСШ | AUX | Варианты | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBE | 1 | 1 | 1 | недоступно | 1 | недоступно |  |  |
| 50 kV | 54 | 54 | 54 | -- // -- // -- | 54 | -- // -- // -- | 0.0 – 99.9 |  |
| 55 kV | 52 | 52 | 52 |  | 52 |  | -- // -- // -- |  |
| 65 kV | 48 | 48 | 48 |  | 48 |  |  |  |
| 75 kV | 44.8 | 44.8 | 44.8 |  | 44.8 |  |  |  |
| 85 kV | 42 | 42 | 42 |  | 42 |  |  |  |
| 95 kV | 38 | 38 | 38 |  | 38 |  |  |  |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 kV | 34 | 34 | 34 |  | 34 |  |  |  |
| 130 kV | 28 | 28 | 28 |  | 28 |  |  |  |
| RLF COMPENS. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULT SPOT COMP | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | -99 -- 99 |  |

Кнопка « RLF COMPENS.»         *RLF COMP. F/S3*

| 50 msec | 0% | 0% | 0% | недоступно | 0% | недоступно | 0% -- 99% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 msec | 0% | 0% | 0% | -- // -- // -- | 0% | -- // -- // -- | -- // -- // -- |  |
| 1000 msec | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  |

Кнопка « DENSITY SETUP »           *DENS. SETUP*

| параметр | Стол сн. | Сн. б/реш. | Стойка сн. | Томо | ПСШ | AUX | Варианты | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBE | 1 | 1 | 1 | недоступно | 1 | недоступно |  |  |
| -8 | -- | -- | -- | -- // -- // -- | -- | -- // -- // -- | 1% -- 99% |  |
| -7 | -- | -- | -- |  | -- |  | -- // -- // -- |  |
| -6 | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |
| -5 | 62% | 62% | 62% |  | 62% |  |  |  |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -4 | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  |  |  |
| -3 | 37% | 37% | 37% |  | 37% |  |  |  |
| -2 | 25% | 25% | 25% |  | 25% |  |  |  |
| -1 | 12% | 12% | 12% |  | 12% |  |  |  |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 | 12% | 12% | 12% |  | 12% |  |  |  |
| +2 | 25% | 25% | 25% |  | 25% |  |  |  |
| +3 | 37% | 37% | 37% |  | 37% |  |  |  |
| +4 | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  |  |  |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +5 | 62% | 62% | 62% |  | 62% |  |  |  |
| +6 | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |
| +7 | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |
| +8 | -- | -- | -- |  | -- |  |  |  |

*GEN CONFIGURATION*

v

*FLUORO SETUP*

| параметр | Стол сн. | Сн. б/реш. | Стойка сн. | Томо | ПСШ | AUX |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBE | 1 | 1 | 1 | недоступно | 1 | недоступно |  |  |
| FL TIMER | 10min | 10min | 10min |  | 10min |  | 5min, 10min |  |
| MIN FL kV | 40 | 40 | 40 |  | 40 |  | 40 -- 60 |  |
| MAX FL kV | 120 | 120 | 120 |  | 120 |  | 100 -- 125 |  |
| I/I MODES | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 0, 1, 2, 3 |  |
| FL ABS | ON | ON | ON |  | ON |  | ON, OFF |  |
| FL ABS DEFAULT | ON | ON | ON |  | ON |  | ON, NONE, OFF |  |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FL/RAD kV DEF | OFF | OFF | OFF |  | OFF |  | 1, 2, 3, NONE, OFF |  |
| FL/RAD kV CURVES | см. далее |  |  |  |  |  |  |  |
| SID COMP | см. далее |  |  |  |  |  |  |  |
| FL SETUP | см. далее |  |  |  |  |  |  |  |
| HLF SETUP | Кнопка «HLF SETUP» -- недоступно |  |  |  |  |  |  |  |
| PF SETUP | Кнопка «PF SETUP» -- недоступно |  |  |  |  |  |  |  |
| HPF SETUP | Кнопка «HPF SETUP» -- недоступно |  |  |  |  |  |  |  |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HLF SELECT | CONSOLE | REMOTE | REMOTE |  | REMOTE |  | REMOTE, CONSOLE |  |
| PF SELECT | CONSOLE | CONSOLE | CONSOLE |  | CONSOLE |  | -- // -- // -- // -- // -- |  |

Кнопка « МЕНЮ »           *МЕНЮ*

| AEC LOCK | OFF |  |  |  |  |  | ON, OFF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FL/RAD kV CURVE | ВЫК |  |  |  |  |  | ВЫК, МАЛ |  |
| FL ABS CURVE | МАЛ |  |  |  |  |  | ВЫК, МАЛ |  |

Кнопка « FL/RAD kV CURVES  »           *F/R kV CUR 1*

| параметр | Стол сн. | Сн. б/реш. | Стойка сн. | Томо | ПСШ | AUX | Варианты | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F/R kV CURVE 1 | ON | ON | ON | недоступно | ON | недоступно | ON, OFF |  |
| F – 40 kV | R – 40 kV | R – 40 kV | R – 40 kV |  | R – 40 kV |  | 40 -- 150 |  |
| F – 45 kV | R – 45 kV | R – 45 kV | R – 45 kV |  | R – 45 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 50 kV | R – 50 kV | R – 50 kV | R – 50 kV |  | R – 50 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 55 kV | R – 55 kV | R – 55 kV | R – 55 kV |  | R – 55 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 60 kV | R – 60 kV | R – 60 kV | R – 60 kV |  | R – 60 kV |  | -- // -- // -- |  |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F – 65 kV | R – 65 kV | R – 65 kV | R – 65 kV |  | R – 65 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 70 kV | R – 70 kV | R – 70 kV | R – 70 kV |  | R – 70 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 75 kV | R – 75 kV | R – 75 kV | R – 75 kV |  | R – 75 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 80 kV | R – 80 kV | R – 80 kV | R – 80 kV |  | R – 80 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 85 kV | R – 85 kV | R – 85 kV | R – 85 kV |  | R – 85 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 90 kV | R – 90 kV | R – 90 kV | R – 90 kV |  | R – 90 kV |  | -- // -- // -- |  |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F – 95 kV | R – 95 kV | R – 95 kV | R – 95 kV |  | R – 95 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 100 kV | R – 100 kV | R – 100 kV | R – 100 kV |  | R – 100 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 105 kV | R – 105 kV | R – 105 kV | R – 105 kV |  | R – 105 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 110 kV | R – 110 kV | R – 110 kV | R – 110 kV |  | R – 110 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 115 kV | R – 115 kV | R – 115 kV | R – 115 kV |  | R – 115 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 120 kV | R – 120 kV | R – 120 kV | R – 120 kV |  | R – 120 kV |  | -- // -- // -- |  |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F – 125 kV | R – 125 kV | R – 125 kV | R – 125 kV |  | R – 125 kV |  | -- // -- // -- |  |
| >> | *F/R kV CUR 2* |  |  |  |  |  |  |  |
| F/R kV CURVE 2 | OFF | OFF | OFF | недоступно | OFF | недоступно | ON, OFF |  |
| F – 40 kV | R – 50 kV | R – 50 kV | R – 50 kV |  | R – 50 kV |  | 40 -- 150 |  |
| F – 45 kV | R – 51 kV | R – 51 kV | R – 51 kV |  | R – 51 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 50 kV | R – 53 kV | R – 53 kV | R – 53 kV |  | R – 53 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 55 kV | R – 55 kV | R – 55 kV | R – 55 kV |  | R – 55 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 60 kV | R – 57 kV | R – 57 kV | R – 57 kV |  | R – 57 kV |  | -- // -- // -- |  |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F – 65 kV | R – 59 kV | R – 59 kV | R – 59 kV |  | R – 59 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 70 kV | R – 61 kV | R – 61 kV | R – 61 kV |  | R – 61 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 75 kV | R – 64 kV | R – 64 kV | R – 64 kV |  | R – 64 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 80 kV | R – 66 kV | R – 66 kV | R – 66 kV |  | R – 66 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 85 kV | R – 69 kV | R – 69 kV | R – 69 kV |  | R – 69 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 90 kV | R – 72 kV | R – 72 kV | R – 72 kV |  | R – 72 kV |  | -- // -- // -- |  |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F – 95 kV | R – 74 kV | R – 74 kV | R – 74 kV |  | R – 74 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 100 kV | R – 76 kV | R – 76 kV | R – 76 kV |  | R – 76 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 105 kV | R – 79 kV | R – 79 kV | R – 79 kV |  | R – 79 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 110 kV | R – 81 kV | R – 81 kV | R – 81 kV |  | R – 81 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 115 kV | R – 82 kV | R – 82 kV | R – 82 kV |  | R – 82 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 120 kV | R – 83 kV | R – 83 kV | R – 83 kV |  | R – 83 kV |  | -- // -- // -- |  |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F – 125 kV | R – 84 kV | R – 84 kV | R – 84 kV |  | R – 84 kV |  | -- // -- // -- |  |
| >> | *F/R kV CUR 3* |  |  |  |  |  |  |  |
| F/R kV CURVE 3 | OFF | OFF | OFF | недоступно | OFF | недоступно | ON, OFF |  |
| F – 40 kV | R – 55 kV | R – 55 kV | R – 55 kV |  | R – 55 kV |  | 40 -- 150 |  |
| F – 45 kV | R – 58 kV | R – 58 kV | R – 58 kV |  | R – 58 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 50 kV | R – 60 kV | R – 60 kV | R – 60 kV |  | R – 60 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 55 kV | R – 63 kV | R – 63 kV | R – 63 kV |  | R – 63 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 60 kV | R – 65 kV | R – 65 kV | R – 65 kV |  | R – 65 kV |  | -- // -- // -- |  |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F – 65 kV | R – 68 kV | R – 68 kV | R – 68 kV |  | R – 68 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 70 kV | R – 70 kV | R – 70 kV | R – 70 kV |  | R – 70 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 75 kV | R – 75 kV | R – 75 kV | R – 75 kV |  | R – 75 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 80 kV | R – 75 kV | R – 75 kV | R – 75 kV |  | R – 75 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 85 kV | R – 77 kV | R – 77 kV | R – 77 kV |  | R – 77 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 90 kV | R – 80 kV | R – 80 kV | R – 80 kV |  | R – 80 kV |  | -- // -- // -- |  |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F – 95 kV | R – 83 kV | R – 83 kV | R – 83 kV |  | R – 83 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 100 kV | R – 85 kV | R – 85 kV | R – 85 kV |  | R – 85 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 105 kV | R – 87 kV | R – 87 kV | R – 87 kV |  | R – 87 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 110 kV | R – 90 kV | R – 90 kV | R – 90 kV |  | R – 90 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 115 kV | R – 93 kV | R – 93 kV | R – 93 kV |  | R – 93 kV |  | -- // -- // -- |  |
| F – 120 kV | R – 95 kV | R – 95 kV | R – 95 kV |  | R – 95 kV |  | -- // -- // -- |  |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F – 125 kV | R – 98 kV | R – 98 kV | R – 98 kV |  | R – 98 kV |  | -- // -- // -- |  |

Кнопка « SID COMP  »           * SID COMP *

| параметр |  | Рабочие места не индицируются |  |  |  |  |  | Варианты | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SID COMP | OFF |  |  |  |  |  |  | ON, OFF |  |
| SID INT. TYPE | 0 |  |  |  |  |  |  | 0, 1 |  |
| SID MIN REF | 120 |  |  |  |  |  |  | -10000 -- 10000 |  |
| SID MIN REF | 180 |  |  |  |  |  |  | -- // -- // -- |  |

Кнопка « FL SETUP  »           * FL SETUP *

| параметр | Стол сн. | Сн. б/реш. | Стойка сн. | Томо | ПСШ | AUX | Варианты | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FL ABS SETUP | см. далее |  |  | недост. |  | недост. |  |  |
| FL ABS CURVE DEFAULT | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1, 2, 3, NONE, OFF |  |
| FL ABS CURVES | см. далее |  |  |  |  |  |  |  |
| FL DOSE LIMITS | см. далее |  |  |  |  |  |  |  |
| FL I/I COMP | см. далее |  |  |  |  |  |  |  |

Кнопка « FL ABS SETUP  »           * FL ABS SET *

| параметр | Стол сн. | Сн. б/реш. | Стойка сн. | Томо | ПСШ | AUX | Варианты | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABS LEVEL 0 | 1.00 V | 1.00 V | 1.00 V | недост. | 1.00 V | недост. | - 10.00 – 10.00 |  |
| ABS LEVEL 1 | 1.05 V | 1.05 V | 1.05 V |  | 1.05 V |  | -- // -- // -- |  |
| ABS LEVEL 2 | 1.10 V | 1.10 V | 1.10 V |  | 1.10 V |  | -- // -- // -- |  |
| ABS LEVEL 3 | 1.60 V | 1.60 V | 1.60 V |  | 1.60 V |  | -- // -- // -- |  |
| SIGNAL GAIN | 17 | 17 | 17 |  | 17 |  | 0 -- 100 |  |
| ABS GAIN | 17 | 17 | 17 |  | 17 |  | -- // -- // -- |  |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABS DEADBAND | 3% | 3% | 3% |  | 3% |  | 0% -- 100% |  |
| ABS DELAY | 220 ms | 220 ms | 220 ms |  | 220 ms |  | 30 -- 500 |  |
| ABS START kV | 60 | 60 | 60 |  | 60 |  | 40 -- 125 |  |

Кнопка « FL ABS CURVES  »           * FL ABS C1 *

| параметр | Стол сн. | Сн. б/реш. | Стойка сн. | Томо | ПСШ | AUX | Варианты | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FL ABS CURVE 1 | ON | ON | ON | недост. | ON | недост. | ON, OFF |  |
| 40 kV | 0.5 mA | 0.5 mA | 0.5 mA |  | 0.5 mA |  | 0.5 – 10.0 |  |
| 50 kV | 0.7 mA | 0.7 mA | 0.7 mA |  | 0.7 mA |  | -- // -- // -- |  |
| 60 kV | 0.8 mA | 0.8 mA | 0.8 mA |  | 0.8 mA |  |  |  |
| 70 kV | 1.0 mA | 1.0 mA | 1.0 mA |  | 1.0 mA |  |  |  |
| 80 kV | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA |  | 1.5 mA |  |  |  |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 Kv | 2.0 mA | 2.0 mA | 2.0 mA |  | 2.0 mA |  |  |  |
| 100 Kv | 2.5 mA | 2.5 mA | 2.5 mA |  | 2.5 mA |  |  |  |
| 110 Kv | 3.0 mA | 3.0 mA | 3.0 mA |  | 3.0 mA |  |  |  |
| 120 Kv | 3.5 mA | 3.5 mA | 3.5 mA |  | 3.5 mA |  |  |  |
| 125 Kv | 4.0 mA | 4.0 mA | 4.0 mA |  | 4.0 mA |  |  |  |
| >> | * FL ABS C2 * |  |  |  |  |  |  |  |
| FL ABS CURVE 2 | OFF | OFF | OFF |  | OFF |  | ON, OFF |  |
| 40 kV | 0.5 mA | 0.5 mA | 0.5 mA |  | 0.5 mA |  | 0.5 – 10.0 |  |
| 50 kV | 0.5 mA | 0.5 mA | 0.5 mA |  | 0.5 mA |  | -- // -- // -- |  |
| 60 kV | 0.5 mA | 0.5 mA | 0.5 mA |  | 0.5 mA |  |  |  |
| 70 kV | 0.5 mA | 0.5 mA | 0.5 mA |  | 0.5 mA |  |  |  |
| 80 kV | 1.3 mA | 1.3 mA | 1.3 mA |  | 1.3 mA |  |  |  |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 Kv | 3.0 mA | 3.0 mA | 3.0 mA |  | 3.0 mA |  |  |  |
| 100 Kv | 4.0 mA | 4.0 mA | 4.0 mA |  | 4.0 mA |  |  |  |
| 110 Kv | 4.2 mA | 4.2 mA | 4.2 mA |  | 4.2 mA |  |  |  |
| 120 Kv | 4.9 mA | 4.9 mA | 4.9 mA |  | 4.9 mA |  |  |  |
| 125 Kv | 4.5 mA | 4.5 mA | 4.5 mA |  | 4.5 mA |  |  |  |
| >> | * FL ABS C3 * |  |  |  |  |  |  |  |
| FL ABS CURVE 3 | OFF | OFF | OFF |  | OFF |  | ON, OFF |  |
| 40 kV | 0.5 mA | 0.5 mA | 0.5 mA |  | 0.5 mA |  | 0.5 – 10.0 |  |
| 50 kV | 0.5 mA | 0.5 mA | 0.5 mA |  | 0.5 mA |  | -- // -- // -- |  |
| 60 kV | 1.3 mA | 1.3 mA | 1.3 mA |  | 1.3 mA |  |  |  |
| 70 kV | 3.0 mA | 3.0 mA | 3.0 mA |  | 3.0 mA |  |  |  |
| 80 kV | 4.0 mA | 4.0 mA | 4.0 mA |  | 4.0 mA |  |  |  |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 Kv | 6.0 mA | 6.0 mA | 6.0 mA |  | 6.0 mA |  |  |  |
| 100 Kv | 5.5 mA | 5.5 mA | 5.5 mA |  | 5.5 mA |  |  |  |
| 110 Kv | 4.4 mA | 4.4 mA | 4.4 mA |  | 4.4 mA |  |  |  |
| 120 Kv | 3.7 mA | 3.7 mA | 3.7 mA |  | 3.7 mA |  |  |  |
| 125 Kv | 3.5 mA | 3.5 mA | 3.5 mA |  | 3.5 mA |  |  |  |

Кнопка « FL DOSE LIMITS  »           * FL MAN DL *

| параметр | Стол сн. | Сн. б/реш. | Стойка сн. | Томо | ПСШ | AUX | Варианты | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 kV | 6.0 mA | 6.0 mA | 6.0 mA | недост. | 6.0 mA | недост. | 0.5 –10.0 |  |
| 50 kV | -- // -- | -- // -- | -- // -- | -- // -- | -- // -- | -- // -- | -- // -- |  |
| 60 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 Kv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 Kv | 6.0 mA | 6.0 mA | 6.0 mA |  | 6.0 mA |  |  |  |
| 110 Kv | -- // -- | -- // -- | -- // -- |  | -- // -- |  |  |  |
| 120 Kv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 Kv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >> | * FL ABS DL * |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 kV | 6.0 mA | 6.0 mA | 6.0 mA |  | 6.0 mA |  |  |  |
| 50 kV | -- // -- | -- // -- | -- // -- |  | -- // -- |  |  |  |
| 60 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 Kv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 Kv | 6.0 mA | 6.0 mA | 6.0 mA |  | 6.0 mA |  |  |  |
| 110 Kv | -- // -- | -- // -- | -- // -- |  | -- // -- |  |  |  |
| 120 Kv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 Kv |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кнопка « FL I/I COMP  »           * FL I/I COMP *

| параметр | Стол сн. | Сн. б/реш. | Стойка сн. | Томо | ПСШ | AUX | Варианты | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAG 1 mA MULT | 1.2 | 1.2 | 1.2 | недост. | 1.2 | недост. | 1.0 – 4.0 |  |
| MAG 2 mA MULT | 1.7 | 1.7 | 1.7 | -- // -- | 1.7 | -- // -- | -- // -- |  |
| MAG 3 mA MULT | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  | 2.1 |  |  |  |