Для приборов с микропроцессорным версия # заканчивающиеся на РГ
(версия # отображается на экране каждый раз при включении устройства).

- Блок места на крепком уровне противодействия.

- Заполните резервуар с дистиллированной водой

- Блок готов к работе

#### Для того чтобы отрегулировать заполняя время:

- Несколько раз нажмите клавишу Stop до тех пор, пока сообщение “код:ХХХ” появляется.

- С помощью кнопки UP/DN стрелка изменить код до 105, затем нажмите клавишу стоп.

- Появится сообщение говоря: “вода в = ХХ сек”

- С помощью кнопки UP/DN на клавиши со стрелками измените секунд, согласно следующим пунктам:

  - EZ9 = 30 сек

  - EZ10 = 35 сек

  - 3870EK = 65 сек.

Теперь нажмите клавишу стоп

- На некоторых старых единиц сообщения “Тип советника:” появится,используя кнопки UP/DN стрелка выберите либо “0” для E или блок EK Тип или “1” Для EA или блок Эка Тип.

- Нажмите клавишу Stop, чтобы закончить

- Блок готов к работе

#### Для устройств с микропроцессором версии # не заканчивающиеся на РГ

- Выполните шаги 1-5 для выше ручного единиц,затем слейте воду из камеры и проверка автоматического заполнения воды.

- Включите прибор

- При открытой двери нажмите и удерживайте переключатель двери,затем нажмите кнопку Пуск. Когда вода начинает течь отпустите переключатель двери.

- Вода должна прийти на то же место, измеренная сумма.

- Если нужно настроить автоматическое заполнение с помощью следующей процедуры.

#### Чтобы настроить Автоматическое заполнение:

- Оставив дверь открытой Выключить питание.

- Нажмите и удерживайте кнопку ручного заполнения воды (это кнопка с двумя стрелками).

- Снова включить питание

- При нормальном дисплее появится экран отпустить кнопку –заполнить сразу нажмите ее снова и контролировать поток воды

- Продолжайте удерживать кнопку, пока вода не доходит до паза на стойке –потом отпустить кнопку – подождите десять секунд – прибор перепрограммирован.