Уход за стоматологическими наконечниками.
Одним из важнейших факторов влияющим на срок безотказной работы стоматологических наконечников является уход за ними, т.е. очистка и смазка. Правильная, качественная смазка может существенно увеличить срок службы как турбинных так и механических наконечников.
Правила ухода за турбинными наконечниками:
Турбинный наконечник сложный механический инструмент, в котором скорость вращения ротора достигает до 300 тыс. оборотов в минуту. Это 5 тыс. об в секунду. Этот вид наконечников особо чувствителен к плохому уходу и не бережному обращению. Поэтому необходимо соблюдать следующие правила:
[image: image1.png]D maxe. 2,1 M D1,59-1,60 um

v
X

wake. 25 um

puc.1




•Важно чтобы боры имели строго регламентируемые размеры. Использование боров большей длины или большего диаметра рабочей части нарушает баланс ротора, что в свою очередь приводит к быстрому износу подшипников.При использовании боров с диаметром хвостовика отличным от указанных размеров происходит быстрый износ цангового замка роторной группы. В результате чего бор начинает «выскакивать» при работе инструмента. Номинальные размеры бора показаны на рис. 1. Для контроля диаметра хвостовой части бора, существуют специальные калибраторы боров, которые широко представлены в различных торгующих организациях.

•Не менее важное значение имеет давление рабочего воздуха. Давление которое превышает номинальное значение для конкретного наконечника увеличивает скорость вращения роторной группы, но при этом увеличивается нагрузка на подшипники наконечника, что резко уменьшает срок его без отказной работы. Ниже в таблице приведены номинальные значения давления рабочего воздуха регламентируемые производителем, для наиболее распространенных турбинных наконечников:
	Тип 
	Давление bar

	W&H Alegra 
	2.2-2.5

	W&H Trend
	2.0-2.2

	Sirona T1 control
	2.7

	FARO 
	2.7-2.9

	KAVO 
	2.7-2.9


•Нельзя нажимать на кнопку цанги при вращающимся боре. Извлечение нужно производить только после полной остановки бора.

•Огромное значение имеет правильная смазка наконечника. Периодичность смазки:
	При терапевтических работах.
	Два раза в смену. (в середине и в конце смены)

	При ортопедических работах.
	Через каждые 30-40 мин. работы наконечника.


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]puc.3




[image: image4.jpg]



Уход и эксплуатация механических наконечников:
Уход за наконечниками и их смазку необходимо производить в строгом соответствии с указаниями в инструкции. Далее будут приведены общие рекомендации, выполнение которых не приведет к ухудшению состояния наконечника. 

•Нажатие кнопки цанги, либо попытки смены бора при вращении бора недопустимы. 

•Установка и снятие наконечника должна проводиться при полностью остановленном микро моторе.

•Регулярность смазки должна быть не менее двух раз в смену и всегда перед стерилизацией. 

•При смазке спреем используется специальная насадка, имитирующая посадочное место на микро моторе. Спрей подается в течение 3-4 секунд, при этом салфеткой контролируется чистота вышедшего спрея. При обнаружении загрязнений процедуру необходимо повторить.

•Один раз в неделю необходимо смазывать цанговый замок.

•Если вы используете электрический микро мотор, то перед установкой нужно тщательно салфеткой удалить все избытки масла, т.к попадание масла во внутрь микро мотора может повредить его.

•В случае если в инструкции к наконечнику имеются указания, не совпадающие с приведенными выше, необходимо строго следовать указаниям инструкции.
Уход за воздушными микро моторами:

•Смазывать микромотор необходимо один раз в неделю.

•Спрей подают в отверстие рабочего (приводного) воздуха в течении 3-4 секунд.
Уход за электрическими щеточными микро моторами:

•НЕЛЬЗЯ СМАЗЫВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МИКРОМОТОР. 

•Электрический микро мотор должен быть защищен от попадания смазки внутрь, особенно на щетки коллектора. 

•В коллекторных микромоторах, допустимый износ щеток до замены 30%. Периодичность замены, в зависимости от количества работы, примерно один раз в пол. года.
Pana Spray Plus

Производитель: NSK Nakanishi Inc.

Описание модели:

PANA SPRAY Plus является специально разработанным высокоэффективным рекомендованным смазочным средством для наконечников и пневматических моторов.

Своевременное использование смазки PANA SPRAY Plus гарантирует работу и долговечность наконечников и пневматических моторов. Используйте смазку PANA SPRAY Plus каждый раз перед автоклавированием любого наконечника и пневматического мотора.
Характеристики Спецификации 

Для высоко- и низкоскоростных наконечников и пневматических моторов

480 мл Спиртосодержащий смазочный материал.

Pana Spray Plus - Набор из 6 штук.
Масляный абсорбер - Удобный способ, препятствующий выбросу аэрозоля в окружающую среду. Просто вставьте наконечник в абсорбер, затем смазывайте спреем.
Спрей для наконечников Universal-Oilspray (500мл.) Шефтнер (Германия)

Спрей для наконечников Universal-Oilspray является специально

 разработанной, спиртосодержащей смазкой. Он эффективно

 смазывает и чистит подшипники в турбинных и угловых

 наконечниках.

Регулярное использование спрея для наконечников Universal-

 Oilspray обеспечивает высокий срок службы наконечника.

Рекомендуется смазывать наконечник ежедневно, два раза в день - после утренней смены и в конце дня. Кроме того, в случае пользования наконечником непрерывно в течение получаса настоятельно рекомендуется смазать его в ходе выполнения препарирования.

