## А4 -  Блок зарядки – ФПУН-143-5500.Э3

Блок зарядки предназначен для контролируемого заряда батареи накопительных конденсаторов.

В блоке зарядки предусмотрена двухуровневая защита при возникновении нештатных ситуаций и автоматическая разрядка конденсаторной батареи при отключении аппарата от сети.

Источником напряжения является удвоитель напряжения на диодах VD5, VD6 и конденсаторах С11, С12, питающийся от сети 220В. Процессами заряда батареи конденсаторов и поддержания напряжения на заданном уровне управляет контроллер DD1 через реле KV1 (электромеханическое),  KV2 (твердотельное) и транзистор разряда VT1.

Мощные балластные резисторы, ограничивающие токи заряда и разряда, расположены за пределами платы и со схемой соединяются через разъёмы Х6 и Х7.

Информацию о напряжении на батарее конденсаторов контроллер получает с делителей: R20, R17, R21, R30, R24 и R18, R23, R22, R31, R26.

Плата имеет собственный стабилизатор +5В, питающийся напряжением +24В от блока питания А6 через разъём Х3.

Состояние схемы индицируется светодиодами VD1, VD2, VD3, VD4. Экспериментально установлено:

- VD1 светится при включённом KV1.

- VD2 светится при включённом KV2.

- VD3 светится при ……………. VТ1.

- VD4 светится при ………………………...

С другими блоками РПУ блок зарядки А4 соединяется разъёмами:

Х1 – в нашем случае не используется.

Х2 – с батареей накопительных конденсаторов.

контакт 1 – плюсовой вывод.

контакт 4 – минусовой вывод.

Х3 – с блоком питания А6.

контакт 1 – 0В (корпус).

контакт 4 – +24В от А1.

Х4 – с источником сетевого напряжения.

контакт 1 – 220В.

контакт 4 – 0В (220В).

Х6 – с балластными резисторами R18 и R19, ограничивающими ток заряда.

контакты 1и 4.

Х7 – с балластным резистором R20, ограничивающим ток разряда.

контакты 1 и 4.

Х8 – в нашем случае не используется.

перемычка между контактами 8 и 10.

Упрощённая схема силовой цепи заряда батареи конденсаторов приведена на рисунке.

220В

Х4:1

Кнопки mAs

Отсутствующие кнопки

Кнопки kV

3

4

5

6

7

2

FU1

KV1

Батарея

конденсаторов

Х6:1

R20

VT1

R18, 19

Х6:4

Удвоитель

напряжения

VD5     C11

VD6     C12

KV2

Х4:4

220В

Х7:4

Х7:1

1

Х2:1

Х2:4